便携式挥发性有机物快速检测设备购置

项目公开询价的公告

根据工作需要，我局需采购便携式挥发性有机物快速检测设备1台，现进行公开询价，欢迎符合相关条件的供应商参加报价，参与提供服务。

一、采购简要说明

（一）采购内容

根据《江门市人民政府关于印发江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020年）的通知》（江府[2019]15号）、《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》（江环[2018]288号）等要求，我局计划购置便携式挥发性有机物快速检测仪，对污染源排气口及厂界周围挥发性有机物浓度进行监测，实时快速反映环境空气中挥发性气体浓度及变化状况。

（二）采购项目限价

采购项目最高限价：人民币200000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。总费用为包干价，即包含设备购置、1年的质保费用（含质保期间所更换零部件、维修的费用）、税费、验收等一切费用。

自合同签订之日起至完成7个评估项目评审工作。

（三）报价单格式（请供应商按照如下格式进行报价，否则视为无效报价）

| 采购项目报价单 |  |
| --- | --- |
| 报价单位（盖公章） |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 采购单位 |  |
| 采购公告名称 |  |
| 报价日期 |  |
| 投报总价 | ¥ 元 （大写： ） |

二、采购项目技术要求

1、配置要求

（1）分析仪主机（配FID、PID双检测器）

（2）防爆手操器

（3）气体采样袋

（4）专用背包

2、基本要求

（1）便携式有毒有害气体气体分析仪适用于VOCs排查溯源、污染应急现场以及石油化工企业设备及管阀件等无组织排放检测（LDAR）。

（2）仪器必须同时配备FID和PID双检测器，对VOCs以及部分常见的无机因子均有响应。应满足整机体积小、重量轻、检测性能佳、操作简单及对于检测现场快速准确分析的要求。

（3）分析仪具有权威防爆认证机构颁发的，可在存在易燃气体、液体或蒸汽的危险场所或有防爆安全要求的区域中使用的防爆认证证书；主机：本安防爆+隔爆 Ex d ia IIC T4 Gb ；手操器：本安防爆 Ex ib IIC T5 Gb + 粉尘防爆 Ex ibD 21 T100℃ IP68。

（4）分析仪器内嵌IEEE-Wi-Fi无线网络通信的工业标准通讯模块，通过IEEE-Wi-Fi点对点连接防爆移动终端和主机系统，通过防爆移动终端上预装APP即可完成测量数据的记录、保存和查看。

（5）产品需获得省级技术监督局颁发的CPA(计量器具许形式批准证书）证书。（提供仪器制造商原厂盖章的证书复印件，原件备查）

3、技术要求

| 序号 | 指标项 | 功能及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准确度 | FID：读数的±10%或±0.1ppm，取大值，从1.0ppm到10000ppm PID：读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm |
| 2 | 分辨率 | FID：检测值≤500ppm甲烷时，分辨率为±2%或±10ppm；检测值≤2000ppm甲烷时，分辨率为±2%或50ppm PID：检测值≤100ppm异丁烯时±1%或1ppm |
| 3 | ★动态范围 | FID：0~50,000ppm甲烷 支持多点校正 PID：0.5~2000ppm异丁烯 支持多点校正 |
| 4 | 最低检出限 | FID：0.5ppm甲烷（峰与峰之间噪声标准偏差的7倍定义为最低检出限） PID：0.5ppm异丁烯（峰与峰之间噪声标准偏差的7倍定义为最低检出限） |
| 5 | 探头采样的响应时间 | FID：使用10,000ppm甲烷，少于3.5秒内达到最终值的90% PID：使用500ppm异丁烯，少于3.5秒内达到最终值的90% |
| 6 | 采样速度 | 在采样探头入口处，额定为1L/Min。 |
| 7 | 检测器寿命 | FID检测器正常使用寿命大于6000小时，PID检测器正常使用寿命大于2200小时，整机正常使用寿命大于10年 |
| 8 | 连续工作时间 | 电池：充电电池，充满可连接工作时间≥10小时。 |
| 9 | ★氢气气源 | 内置不可拆卸气瓶，充满可连续工作时间≥10小时。 |
| 10 | 工作温度 | -10℃～+45℃ |
| 11 | 通讯模式 | 分析仪与移动数据传输器，支持WiFi连接；分析仪与计算机，支持WIFI、USB连接。 |
| 12 | ★重量 | 分析仪主机＜4Kg |
| 13 | 移动数据传输器（手操器） | Android或windows CE系统，简体中文操作界面，电容式触摸屏，支持4G全网通，电池容量≥3000mAh。 |
| 14 | 数据存储间隔 | 自动模式 1次/秒或1次/999分钟，用户可选VOC或FE模式， 2～30秒，用户可选。 |
| 15 | ★软件界面及接口 | 仪器主机及APP软件为全中文软件界面，承诺开放软件数据接口权限，并提供仪器原厂制造商盖章的证明材料。 |

三、采购项目商务要求

1.交货期限：采购合同签订生效后10个工作日内完成交货。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额5%的赔偿。

3.成交供应商负责免费培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4.成交供应商须负责免费保修一年，终身提供技术咨询及配件维护。

5.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市生态环境局蓬江分局。

四、采购项目验收

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

五、争议的解决

1.如因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。

2.若执行采购合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决，视情况可向管辖范围的仲裁机构提出仲裁(由成交供应商负责支付仲裁相关费用)，根据仲裁结果订立补充合同。

六、供应商资质要求

1、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，《营业执照》经营范围包括本项目货物；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。

2、与采购人没有行政或经济关联。

3、本项目不接受联合体投标，成交供应商不得将项目再分包给其他单位。

七、采购项目报价文件要求

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单。

3.采购货物相关响应文件。

八、报名信息

1、凡有意参加报价的合格供应商，请于即日起到2020年5月22日下午5：30期间，将加盖公司印章的报价单及相关证明材料、响应文件、方案等邮寄至我局地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷自编1号楼5楼。

2、报价时须同时提供营业执照原件彩色扫描件。

九、本次采购联系事项

采 购 人：江门市生态环境局蓬江分局

邮 编：529000

联系人：尹小姐     电 话： 0750-3291719

江门市生态环境局蓬江分局

2020年5月18日