- 江门市蓬江区国控大气站点设备更换项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定，按照公开、公平、公正的原则，欢迎有意向并符合条件的供应商投报《报价单》及相关资料。

- 一、项目基本信息

（一）项目名称：江门市蓬江区国控大气站点设备更换项目

- （二）项目最高限价:人民币950000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）

- （三）项目内容：开展江门市蓬江区国控大气站点设备更换，保证各国控站点监测设备正常运行，提高监测数据准确性，实现大气污染精准防控。

- 二、采购需求

- （一）采购内容

在蓬江区国家空气质量自动监测站更换颗粒物监测设备，具体需求见下表：

表1：仪器设备数量需求明细

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5监测设备 | 3 | 套 | 蓬江 |
| 2 | PM10监测设备 | 1 | 套 |  |
| 3 | 手工比对服务 | 1 | 项 |  |

- （二）基本要求

1、颗粒物监测设备应能满足自动连续地进行大气监测的要求；具有各项资料自动传输、远程自动控制、诊断、现场手动控制及故障显示等基本功能。整套设备系统的有效数据捕获率优于98%。

2、所有仪器均应具有良好的抗干扰能力，具备停电来电自恢复功能。

3、供应商所投标PM10监测设备、PM2.5监测设备需具有有效期内的环境空气连续自动监测系统检测报告彩印件。

- 4、所有仪器设备及系统集成必须符合下列国家标准和规范：

（1）《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）；

（2）《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）；

（3）《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统技术要求和检定方法》（HJ653-2013）；

（4）《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）；

（5）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）；

（6）《环境空气PM10和PM2.5的测定-重量法》（HJ618）；

（7）《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ656）；

（8）《国家环境监测网环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）》；

（9）《关于组织开展2020年第二批国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》（环办监测函〔2020〕511号）。

（10）《国家城市环境空气质量监测点位仪器验收技术报告编制指南(试行)》（总站气字〔2022〕271号）

- （三）技术标准与要求

- 1.PM10颗粒物监测设备

（1）设备用途：用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测；

（2）配置要求：含主机、PM10切割头、采样管路、泵、采样纸带等；

（3）技术参数：

▲①分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射法或微量振荡天平加膜动态测量系统法；（提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件）；

②测量范围：0-1000μg/m3；

③温度测量示值误差：≤±1.2℃；

④每次测试点流量稳定性：≤±0.7%；

⑤24小时流量稳定性：≤±0.5%；

⑥校准膜重现性：≤±1.1%；

⑦电压变化稳定性：≤±1.5%；

▲⑧平行性：≤±2.1%；（提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件（多个样本参与检测的，以测量值较差的检测数据作为评分依据））

⑨唯一测量方式：采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后步进测量；

⑩实时质量浓度：每1分钟测量并更新一次实时浓度均值，真正的连续实时在线测量；

⑪源：C14Beta源和880nmIR光学源（针对β射线加动态加热系统联用光散射法，微量振荡天平加膜动态测量系统法此条不做要求）

⑫数据输出速率：每1秒；

⑬纸带/采样膜：按照默认设置每卷纸带（采样膜）可使用6个月以上，纸带默认走纸时间为24h；

⑭长时间平均：1min～1h（任意设置）；

⑮安全性：具有生态环境部门对含放射源设备使用的放射源豁免证明文件（提供相关证明文件复印件）。

- 2.PM2.5颗粒物监测设备

（1）设备用途：用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测；

（2）配置要求：含主机、PM10切割头、VSCCPM2.5切割头、采样管路、泵、采样纸带等；

（3）技术参数：

▲①分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射法或微量振荡天平加膜动态测量系统法；（提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件）；

②测量范围：0-1000μg/m3；

③温度测量示值误差：≤±1℃；

▲④流量测试：平均流量偏差5%设定值：≤0.1%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤2%；（提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件（多个样本参与检测的，以测量值较差的检测数据作为评分依据））

⑤校准膜重现性：≤1.0%；

⑥唯一测量方式：采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后步进测量；

⑦实时质量浓度：每1分钟测量并更新一次实时浓度均值，真正的连续实时在线测量；

⑧数据输出速率：每1秒；

⑨源：C14Beta源和880nmIR光学源（针对β射线加动态加热系统联用光散射法，微量振荡天平加膜动态测量系统法此条不做要求）

⑩纸带/采样膜：按照默认设置每卷纸带（采样膜）可使用6个月以上，纸带默认走纸时间为24h；

⑪长时间平均：1min～1h（任意设置）。

- 3.PM颗粒物手工比对

（1）采样器设置：必须选择开阔地带设置采样器，避免任何形式的遮挡，包括建筑物、树木等。同时，采样器的高度应设置在离地面1.5米以上的位置，以防止地面扬尘对监测结果造成干扰。

（2）采样时间规定：在进行手工比对时，必须确保采样时间与自动监测仪器一致，确保数据的同步性和可比性。

（3）采样方法：严格按照分层等速采样法进行采样。根据颗粒物浓度的不同，适时调整采样速度，以确保采样的代表性和准确性。

（4）样品处理与保存：所有采集的样品需尽快送回实验室进行处理和保存。如因特殊原因无法及时送回，需将样品保存在干燥、避光的环境中，并确保存放环境稳定，避免振动和高温对样品产生不良影响。

（5）质量保证：为确保手工比对的准确性和可靠性，必须对采样器进行定期校准和检查。

（6）成交供应商须按采购人的要求配合做好PM10和PM2.5监测设备的比对工作。本项目实施过程中，若通不过总站颗粒物手工比对，成交供应商必须无条件按总站要求更换设备重新比对，直至颗粒物（PM10和PM2.5）监测设备经中国环境监测总站比对合格为止。

- 三、供应商报价须知

1、被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

2、供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

- 四、报价要求

（1）供应商的报价应是总价。

（2）供应商的报价不得高于最高限价，大于最高限价为无效报价。

（3）总费用为总包价，即包含购买仪器设备、1年以上的质保费用（含质保期间所更换零部件、维修的费用）、税费、验收、颗粒物监测设备比对服务等费用。最后费用以经采购程序后签订的合同为准。

- 五、采购项目商务要求

- 1.交货期限：合同签订后30个日历日内，所有设备需全部到货，45个日历日内需全部安装调试完毕，60个日历日内完成项目仪器设备的试运行和验收。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额百分之五的赔偿。

3.成交供应商负责免费培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4.成交供应商须负责免费保修一年以上，终身提供技术咨询及配件维护。

5.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市生态环境局蓬江分局指定地点。

- 六、采购项目验收

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

- 七、供应商资质要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料:

1)具有独立承担民事责任的能力:提供企(事)业法人或者其他组织的营业执照等证明文件，分公司参与报价的，提交总公司针对此项目的授权函原件。

2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供报价截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件凭据:如依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件证明。

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:2021年度或2022年度财务报告(表)或基本开户银行出具的银行资信证明，其他组织或自然人可提供银行出具的资信证明，新成立的企业提供成立至今的财务报告(表)。

4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供书面声明。

5)参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录:提供书面声明。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

- 八、供应商报价时需提交以下资料

（1）报价函。报价为全包价，报价应包括但不限于包含购买仪器设备、1年以上的质保费用（含质保期间所更换零部件、维修的费用）、税费、验收、颗粒物监测设备比对服务及其他相关费用等全部费用；

（2）法定代表人身份证复印件、企业法人代表授权书及受托人身份证复印件；

（3）《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件；

（4）评审方法要求的证书、资质文件及方案文件（需提供盖章扫描件）。

以上资料复印件需加盖公章。

- 九、报价时间及地址

凡有意参与报价的供应商，请于2024年2月19日起至2024年2月21日17：30前，将加盖公司印章的报价文件及相关资料发至我单位指定电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn，或将纸质报价文件送至我单位指定地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷1号楼5楼。未按要求按时递交报价文件的供应商，采购人予以拒绝其参加采购。

- 采购项目评审方法

综合评标法（推荐一名成交供应商）。

| 序号 | 分类 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（10分） | 报价得分 | 10 | 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（注：满足采购公告要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。 |
| 2 | 商务分（36分） | 供应商体系认证 | 5 | 供应商须同时具备①质量管理体系认证、②环境管理体系认证、③职业健康安全管理体系认证、④信息安全管理体系认证、⑤信息技术服务管理体系认证证书。以上每项各1分，最高得5分。 注：上述①-⑤项，供应商需同时提供有效证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上http∶//cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为"有效"，无提供不得分。 |
| 3 |  | 项目团队人员配置 | 5 | 供应商应保证投入本项目人员具备专业基础： 1、拟投入到本项目的项目经理具有PMP证书或生态环境类工程师证书，提供证书复印件得3分； 2、拟投入本项目的团队成员须同时具备中国环境监测总站出具的“环境空气自动监测运维技术与质控要求”的培训合格证。每提供一人得1分，最高得2分。 注：供应商应在投标文件中提供上述项目经理和团队成员的相关证书复印件，且上述人员必须是投标单位正式员工，以投标单位社保证明为准（社保证明需在开标前三个月内任意一个月），否则不得分。 |
| 4 |  | 售后服务认证 | 2 | 供应商具备认证服务范围包含"环境监测设备的售后服务"的五星级商品售后服务认证证书得2分,四星级得1分，其它不得分。 供应商需同时提供有效证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上http∶//cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为"有效"，无提供不得分。 |
| 5 |  | 服务认证 | 2 | 供应商具有中国环境服务认证二级及以上证书，服务项目须包含颗粒物，得2分，无提供不得分。 注：提供有效期内的证书复印件，不提供不得分。 |
| 6 |  | 诚信保障 | 6 | 供应商同时具备“AAA级企业信用等级证书”、“AAA级重合同守信用单位”、“资信等级AAA级单位”“、AAA级诚信经营示范单位”、“AAA级诚信供应商单位”、“AAA级质量服务诚信单位”的，以上每项各1分，最高得6分。 供应商需同时提供有效证书复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 7 |  | 供应商业绩情况 | 12 | 供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的环境空气类监测设备销售业绩。每提供1个得3分，最高12分。 注：供应商须提供每个业绩的证明材料复印件，并加盖供应商公章，缺少任何一份材料，都作为无效业绩处理： （1）中标通知书； （2）发票（如分期开具的，可出具任何一期）； （3）合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方名称、合同标的页面及签字盖章页）复印件，如合同体现不了设备名称，须提供合同甲方出具的证明文件； |
| 8 |  | 在环境监测服务工作中获得的表扬、表彰 | 2 | 供应商具备在环境监测服务工作中获得环保部门表扬或表彰的，每提供一项得1分，本项最高得2分。 注:供应商需提供相关证明文件复印件（以环保部门盖章文件为准），无提供不得分。 |
| 9 |  | 高新技术企业 | 2 | 供应商具备高新技术企业证书，得2分。 备注：供应商需提供相关证书复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 10 | 技术分（54分） | 对采购公告技术参数的响应程度 | 33 | 完全满足最高得33分，▲技术指标要求每一项负偏离扣2分；其它技术指标要求每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：须提供技术响应偏离表及采购公告要求的佐证材料并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 11 |  | 供应商安装、调试、培训计划、实施执行方案 | 7 | 根据供应商提供的安装、调试、培训计划、实施执行方案进行评审： （1）供应商提供的方案可行性高，内容具体、细致，得7分； （2）供应商提供的方案可行性较高，内容较具体、细致，得3分； （3）供应商提供的方案可行性一般，内容不够具体、细致，得1分； （4）供应商没有提供方案，或内容有缺项漏项，均不得分。 |
| 12 |  | 售后服务方案 | 7 | 根据供应商提供的售后服务方案及服务承诺进行综合评分： 1)售后服务方案完善合理，可行性高，服务人员的资质、备件响应、应急方案详细具体，与项目实际情况相符，得7分； 2)售后服务方案较为完善，可行性较高，服务人员的资质、备件响应、应急方案较详细，与项目实际情况相符，得3分； 3)售后服务方案较合理，可行性一般，服务人员的资质、备件响应、应急方案一般，与项目实际情况相符，得1分； 4)售后服务方案可行性差或无提供售后服务方案，均不得分。 |
| 13 |  | 应急预案及措施 | 7 | 根据供应商提供的针对突发事件时，做到事前预判，事后能保障快速、高效的应急方案进行评审: - 1）应急方案全面、完善、可行，得7分； - 2）应急方案较全面、完善、可行，得3分； - 3）应急方案不够全面、完善、可行，得1分； - 4）应急方案可行性差或无提供售后服务方案，均不得分。 |

- 十一、争议的解决

1.如因服务的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。

2. 若执行采购合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决，视情况可向江门市仲裁机构提出仲裁(由成交供应商负责支付仲裁相关费用)，根据仲裁结果订立补充合同；亦可向江门市辖区内的人民法院提起诉讼。

- 十二、采购人联系方式

- 采购人名称：江门市生态环境局蓬江分局

地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷1号楼5楼

邮编：529000

联系人：欧先生

联系电话：0750-3291950

联系电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn