附件1:用户需求技术参数

2025年台山市环境监测站实验室能力建设项目

（包组2）

气相分子吸收光谱仪用户需求

- 技术要求

- 总体要求

符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ 195-2023、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ 200-2023 等项目标准，以气相分子吸收光谱机理用于氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、及硫化物的分析。

- 技术参数

2.1自动进样系统

▲2.1.1自动进样器位数不低于50位，每位样品管容量≥50mL；

2.1.2配备一体式取样/均质吹扫系统，具备边进样边吹扫的功能；

2.1.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量；

2.2光学系统

▲2.2.1光电系统：检测范围190-900nm连续可调，光源寿命：≥2000小时；

2.2.2具备自动波长调控系统，根据系统设定开机自动校准波长；

2.2.3光源安装：采用连续光源，固定灯位，光路稳定。所有项目的测定无需切换光源，避免使用多个空心阴极灯分别测量不同项目；

▲2.2.4具备光源寿命统计监测功能，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源，提供国家权威部门认可的证明材料。

2.3加热系统

▲2.3.1配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止；

2.3.2环境自适应加热系统：开机自动检测环境温度,无须手动开启辅助加热。

2.4主机系统

2.4.1半导体恒温除湿系统，除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

2.4.2兼容空气或氮气作为载气；

2.4.3气液反应分离器：使用高效的连续萃取气液分离技术；

▲2.4.4压力监测报警系统：具备电子、机械双重监控功能，软件界面实时显示压力值，当气源异常时停机、报警并软件提示（提供实物及软件照片并标注说明佐证）。

▲2.4.5检测器：配备灵敏度高、分析精度高的PMT检测器，信噪比＞5000：1（需提供实物照片等证明材料）。

2.5软件系统

2.5.1软件具有自检功能，测定前自动检测通讯口、波长、泵转速等；

2.5.2具备实时的数据图谱显示功能，便于观察分析样品测定各状态的图谱信息，同一样品的平行测定峰型具备对比查看功能，便于进行数据有效性分析；

▲2.5.3具备紧急添加样品功能，在样品测量过程中可随时添加紧急样品并优先检测；

▲2.5.4基线漂移：≤±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）；（需提供国家专业部门的鉴定意见。）

▲2.5.5噪声：≤0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能；（需提供国家专业部门的鉴定意见。）

2.6分析项目的技术指标

2.6.1氨氮项目：

▲2.6.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

▲2.6.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

▲2.6.1.3检出限要求：检出限<0.02mg/L；

▲2.6.1.4 抗干扰能力强：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3%（提供省级以上计量部门出具的相关报告等证明文件）；

2.6.2亚硝酸盐氮：

▲2.6.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

▲2.6.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

▲2.6.2.3检出限要求：检出限<0.003mg/L；

2.6.3硫化物项目：

▲2.6.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

▲2.6.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

▲2.6.3.3检出限要求：检出限<0.005mg/L；

2.6.4 硝酸盐氮项目：

▲2.6.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

▲2.6.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

▲2.6.4.3检出限要求：检出限<0.008mg/L；

▲2.6.4.4 能够连续分析40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路（提供省级以上计量部门出具的相关报告等证明文件）；

▲2.6.4.5 管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度（提供省级以上计量部门出具的相关报告等证明文件）；

3.配置要求

3.1主机（含进样系统、自动除水系统、在线加热系统、电子流量控制系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统、内置氨氮在线氧化系统）1套。

3.2不少于50位自动进样器，样品管容量≥50ml， (含自动进样器控制模块及接口) 1套。

3.3样品自动均质系统1套。

3.4反应分离器全密闭系统1套。

3.5气相分子吸收光谱仪软件系统1套。

3.6耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套。

3.7 无油静音型空气发生器一套。

3.8 品牌电脑及打印机 1 套。

3.9相关的配件。

二、 售后服务

1、用户支持：供方向用户提供1年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

2、仪器安装验收：只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

3、培训：在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员3人以上进行培训直至掌握为止。

2025年台山市环境监测站实验室能力建设项目

（包组3）

离子色谱仪用户需求

- 一、技术要求

1.总体要求

符合中华人民共和国环境保护行业标准《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）的分析要求。系统至少须包括双柱塞泵,可触摸液晶显示面版, 高容量分离柱系统，温控柱箱，电解自动再生微膜抑制器，控温电导池,电导检测器，色谱工作站软件等;所有的流路均采用PEEK材料。化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.技术参数

2.1 色谱泵：

▲2.1.1泵类型：双电机独立驱动串联柱塞泵，可实现精准流速控制及极低的压力脉冲（提供产品彩页、电机实物图片以及结构图，并加盖制造商公章予以佐证）

▲2.1.2最大压力：35 MPa，显示精度为0.01MPa

▲2.1.3流速范围：0.01～10.00mL/min(以0.01递增)

2.1.4流量精度:＜0.2%

▲2.1.5具有过压保护功能

2.1.6泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质

▲2.2  色谱分析柱:高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液。

2.2.1配备高容量阴离子分离柱及保护柱，一次进样完成阴离子和有机酸的分析。

2.3 温控柱箱:

▲2.3.1 温度范围:+5℃至80℃

2.3.2 温度稳定性: ±0.1℃

2.4连续自动再生微膜抑制器：利用连续自动再生微膜抑制技术，降低淋洗液背景电导,无需外加硫酸；具有高容量、免维护、低背景电导、低噪声和稳定的基线。

- 2.4.1配备阴离子连续自动再生微膜抑制器

2.5 电导检测器：

▲2.5.1 使用32位ADC模拟/数字信号转换芯片，全量程自动转换，无需换档。（提供所投产品制造商原版彩页及有关芯片证明材料并加盖制造商公章予以佐证）

2.5.2 分辨率: 0.001nS/cm

▲2.5.3 量程: 0～100，000µS/cm（提供产品彩页和实物图，加盖制造商公章做为佐证材料）

▲2.5.4 基线噪音：≤0.0002µS/cm（带色谱柱、抑制器正常工作时）

▲2.5.5 检出限要求：阴离子Cl-为≤ 0.007mg/L。

2.5.6温度范围:室温+5℃至80℃

2.5.7测温精度: ≤0.001℃

2.5.8 电导池耐压:>10 MPa

2.6 自动进样器：

▲2.6.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器（提供产品彩页和实物照片，加盖制造商公章做为佐证材料）

2.6.2定量方式：可满环进样（由定量环定量），可部分环进样。

2.6.3样品位数：120位（2mL样品瓶）

▲2.6.4 进样量：1～2000 μL，进样量由软件控制并连续可调。（提供产品软件截图和实物照片，加盖制造商公章做为佐证材料）

▲2.6.5单点自动稀释配制标准曲线，线性优于0.999。

▲2.6.6重复性：<0.5%

2.6.7交叉污染：<0.02%

2.6.8全软件控制，自动记录样品列表，列表中包含样品名称、进样时间、进样位置、进样体积等信息。

2.7色谱工作站

2.7.1色谱工作站可完全控制前述整套仪器、设定所有参数，可以实时采集数据并显示色谱图，自动计算各组分的浓度。

▲2.7.2 可同时显示样品列表（含样品名称、样品类型、进样位置、进样体积、采集时间、仪器方法等必要信息）、色谱图、标准曲线、组分信息和定量结果；并且在列表中选择不同的样品或组分时，色谱和标准曲线也自动跟随变化。（提供产品软件截图加盖制造商公章做为佐证材料）

2.7.3 可运行于Windows7/8/10。

2.7.4 具备批量处理样品数据功能：在样品列表中选择需处理的样品，可一键完成数据处理、一键生成报告。

2.7.5 智能填充功能：在列表中，相同的参数信息只需输入一次，其他样品的参数可智能填充，无需手动多次重复输入；可填充的信息包括样品名的前缀后缀、样品位置、进样量、标准点浓度等信息。

2.7.6 具有审计追踪功能，自动记录数据的产生、修改、删除等过程和时间，并与相关操作人员对应。

▲2.8 扩展功能：离子色谱须能与原子荧光、ICPMS、UV/VIS、荧光检测器等多种仪器\设备联用（同时支持软件、硬件联接），能升级为形态分析、极性荧光有机物分析（须提供证明材料，其中至少须包括真实用户的联用案例、提供用户单位名称、联系方式、相关色谱图等材料）。

3.配置和服务要求：

3.1配置要求：

3.1.1	主机，包括高压双柱塞泵、电导检测器、电导池、温控柱箱等，1套

3.1.2	120位或者以上的自动进样器，1套

3.1.3	色谱工作站软件，1套

3.1.4	阴离子分析柱和保护柱，1套

3.1.5	阴离子抑制器，1套

3.1.6	安装包（管路、流动相瓶、必要工具等），1套

3.1.7	仪器说明书、光盘等，1套

3.1.8	电脑(i5,8G内存，1T硬盘）&打印机，1套

3.1.9	定量环（25ul\250ul\500ul\1000ul），各1套

3.1.10	PP材质2ml进样瓶，500个

3.1.11	备品备件（包括常用管路、接头以及工具）

3.1.12	技术资料，1套

3.2售后服务与国内培训：

3.2.1现场安装调试仪器，提供3年的免费保修服务，含免保起始日期以验收合格之日起计算。

3.2.2培训：仪器安装现场对使用操作技术人员进行培训。提供3人次的厂家应用中心集中培训。

5、本次仪器采购，需包含实验室相关配套条件改造，以满足离子色谱仪的正常使用。

4、供货时间要求：合同签订之日起30日内供货。