2025年开平市环境监测站采购小型仪器设备和标准物质溶液项目需求书

一、服务内容

本项目通过自行采购的方式，确定2家供应商作为2025年开平市环境监测站采购小型仪器设备（包组一）和标准物质溶液（包组二）项目供应商。

购置便携式综合校准仪2套、便携式烟气含湿量测试枪2套、固定污染源废气综合采样枪1套、真空箱气体采样器2套、便携式烟尘烟气测试仪1套、林格曼黑度计2套、便携式抽滤器2套、便携式离心机2套、便携式pH计2套、便携式浊度计2套、便携式电导率仪2套、北斗定位仪2套、气象五参数测定仪2套、地下水潜水泵1套、非甲烷总烃样品保存箱2套、台式离心机1套、行星式球磨仪1套、智能硫化物酸化吹气仪1套、户外噪声监测箱3套和标准物质溶液一批，是按照实际监测工作的需求，并提升开平市环境监测站实验室分析和现场采样能力建设。
二、服务方资质要求

1.供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商应当是在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或其他组织；

3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www-creditchina-gov-cn.ssl.6aas.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；

4.本项目不接受联合体投标，不允许供应商对本项目进行分包和转包（出现上述情况的作为无效报价处理）。

三、采购预算

项目分为两个包组，其中包组一最高限价不得超过35万元，包组二最高限价不得超过3.55万元，投报价不得超过最高限价。
四、采购设备参数和标准物质溶液要求及数量要求
包组一 ：设备参数要求及数量
	序号
	采购设备名称
	设备参数要求
	数量

	1
	便携式综合校准仪
	技术要求：

1.符合以下标准
JJG 875-2005 《数字压力计检定规程》

JJG 640-2016《差压式流量计》

HJ/T 368-2007《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》；

2.仪器集微压、表压、温度、流量校准于一体，采用孔口流量测量原理，内置高精度传感器,可用于V0Cs采样器、大气采样器、颗粒物采样器、烟尘测试仪等仪器的流量和压力校准；

3.▲采用不小于7英寸触摸显示屏控制操作，一机多用，可完成微小、小、中、大等多路量程流量测量，流量范围广；

4.▲可校准烟温，实现PT100烟温标定（包括0℃、25℃、50℃、100℃、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃）；

5.▲具有流量计处计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算；

6.自动换算标况流量和刻度流量，显示累计体积；

7.大气压、环境温度可输入和测量，直接读取；

8.孔板集成于仪器内部，在进行流量校准时，不需要频繁的更换孔板；

9.连接仪器可以自动校准；

10.仪器须配置蓝牙打印机，可即时打印测量数据，并支持U盘导出，便于溯源；

11.提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级；

12.内置大容量锂电池，可供仪器连续工作7小时以上；

13.可定制多种类型的转接嘴，方便与不同型号的仪器进行对接校准；
技术参数：

1、微小流量(10～300)mL/min，分辨率：≤0.1 mL/min，准确度：(10～100)ml时优于±1.5%

(100～300)ml时优于±1.0%；

2、小流量 (0.2～2.0)L/min，分辨率：≤0.001L/min，准确度：优于±1.0%；

3、中流量(5～130)L/min，分辨率：≤0.1 L/min，准确度：优于±1.0%；

4、大流量（20～230）L/m分辨率：≤0.1 L/min准确度：优于±1.0%；

5、微压(-5000～+5000)Pa分辨率：≤1.0Pa准确度：优于±0.5%；

6、表压(-100～+100)kPa 分辨率：≤0.01Pa准确度：优于±0.2kPa；

7、大气压(50～130)kPa分辨率：≤0.01kPa准确度：优于±0.5kPa；

8、环境温度(－40～85)℃分辨率：≤0.1℃准确度：优于±2.0℃；

9、模拟烟温范围：0℃、25℃、50℃、100℃、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃；

10、准确度：优于±0.25%；

11、工作湿度≤85%；

12、内置锂电池，可连续工作7小时以上；

13、主机重量：<2Kg
配置要求：

▲主机1套（含官方计量院的计量校准报告1份，含各流量，微压，表压等指标）、充电器1个、中流量套件1套、测温线1条、专业数据处理平台1套（可实现校准数据的保存归档记录，每2套配1套）。
	2套

	2
	便携式烟气含湿量测试枪
	技术要求：

1.符合以下标准

GB/T 11605-2005《温湿度测量方法》 

GB/T 16157-1996《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 

HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

2.具备OLED液晶显示屏显示，要求开机直接进入测量;

3.采用一体化设计，无需安装便可直接测量，便于携带;

4.采用阻容法测量烟气含湿量; 

5.▲湿度传感器表面具备双层粉尘过滤，有效保护湿度传感器不受粉尘影响;

6.具备加热装置，防止湿度传感器表面结露，有效保护传感器; 

7.可大容量数据储存，可储存1000组数据文件，支持蓝牙打印机进行数据打印；

8.具备温湿度修正补偿算法，消除烟道温度、压力对测量结果的影响，测量分辨率可达0.01％，测量精度更高;

技术参数：
1.湿度：测量范围(0～60)%VOL 、分辨率0.01VOL%、准确度≤±2%；

2.大气压：(50～130)kPa；

3.使用温度：最高支持200℃；

4.响应时间：＜30s；

5.温控温度：（0～160）℃；

6.重量：不超过3.2kg;

配置要求：

测试仪主机1支（含官方计量院的计量校准报告1份)、电源适配器1套。
	2套

	3
	固定污染源废气综合采样枪
	技术要求：

1.符合以下标准
HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》

GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》

HJ 548-2016《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》

HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》

HJ 688-2019《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》

HJ 1040-2019《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》

HJ/T 29-1999 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》

2.▲采样管主体采用钛合金材质，耐腐蚀、重量轻，内衬聚四氟乙烯管，满足标准要求
3.取样管，高效加热保温箱、高效冰水浴箱为分体式结构，根据不同样品采集要求可自由组合；
4.支持气态样品采集和混合态样品采集两种模式，能对硫酸雾（硫酸小液滴、三氧化硫、颗粒物中可溶性硫酸盐）、氟化氢（气态氟化氢、汽化后氟化氢液滴）、氯化氢等进行采集；

5.多功能组合型取样管，具有测烟温及皮托管测流速功能；

6.取样管全程加热，自动控制温度，温控精度高；

7.硫酸雾采集前端放置3#玻纤纤维或石英纤维滤筒，氟化氢、氯化氢、溴化氢采集时加热盒内置聚四氟乙烯材质滤膜夹；

8.配有满足标准要求的高效冰水浴箱及聚丙烯材质氟化氢吸收瓶；

9.采用24V直流供电，升温快，效率高、安全可靠；

10.采样嘴采用耐腐蚀的钛合金材质；
技术参数：
1、▲取样管温控范围（60～185）℃±5℃，出厂温度设定在120℃，温控精度±1℃；

2、升温时间＜20min；

3、加热方式：电热丝加热；

4、滤膜规格：Φ47mm；

5、测孔直径要求：≥Ф70mm；

6、吸收瓶规格：75ml气泡吸收瓶（棕色玻璃材质，硫酸雾、氯化氢和溴化氢）75ml气泡吸收瓶（聚丙烯材质，氟化氢用）；
配置要求：

综合采样枪一支、水浴箱挂架一套、吸收瓶一组、温控器一个、气体冷凝干燥器一组。
	1套

	4
	真空箱气体采样器
	技术要求：

1.符合以下标准

HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》

HJ 732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》 

HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》

HJ1261-2022《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样直接进样 气相色谱法》

HJ 604-2017《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法》

HJT 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》

HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》

2.彩色触摸屏显示，测量数据直观显示；
3.▲四路独立的采样通道，可单独设定采样体积进行1小时连续采样，满足环境空气小时均值采样要求；
4.▲四路采样通道，四路采样时间和间隔时间可独立设定，进行四路依次采样，实现自动化无人值守采样，满足环境空气无组织排放监测技术要求；
5.自动检测流量计前压力和温度，自动计算并显示采样体积；

6.自动零点修正，软件参数校准，保证采样测量精度；

7.▲具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管；

8.▲主机内置锂电池组，可在无交流电场所使用；

9.可选不同容积的真空箱可满足不同的污染物采样要求，采集不同体积的气袋；
技术参数：
1、▲采样流量：大流量：五档可调(1.5～6.5)L/min或小流量（10～230)mL/min；

2、采样时间：00:00:59～99:59:59；

3、计前温度：（-30～99）℃分辨率：0.1℃准确度：不超过±2.0℃；

4、计前压力：（-30～0）kPa分辨率：0.01kPa准确度：不超过±2.5%；

5、大气压：（50～130）kPa分辨率：0.01kPa准确度：不超过±500Pa；

6、加热烟枪温控范围：室温-120℃可调；
配置要求：

 主机1台、加热烟枪1套、电源适配器1套。
	2套

	5
	便携式烟尘烟气测试仪
	技术要求：

1.符合以下标准：

GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

JJG 680-2021《烟尘采样器检定规程》

HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》

HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 

HJ 836-2017《固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定  重量法》

2.仪器具备多角度可翻转的彩色触摸屏，触控和按键可协同操作；

3.仪器按键采用嵌入式模块，防水防尘，耐磨抗老化；

4.主机设置有可视化大型过滤气室，有效滤水滤尘且便于更换，保证仪器长时间免维护无故障运行；

5.采用直流大流量采样泵与电子流量计，响应快，跟踪效率高；

6.采用双气室采样泵，流量稳定，电流小，延长电池采样时间；

7.▲具有烟尘采样和烟气采样（溶液吸收法）同步运行功能；

8.▲可支持后续扩展烟尘直读功能（β射线烟尘检测器，实现烟尘直读功能）；

9.智能化软件设计，支持汉字输入，在线提示导航，引导用户完成操作； 

10.自动存贮烟道工况信息，下次开机优先使用，实现一键采样； 

11.数据存储量可达到百万组，可连接蓝牙打印机打印,U盘拷贝打印；

12.多级光电隔离，多CPU容错结构，克服静电干扰，保证仪器安全可靠运行； 

13.具有断电保护功能，来电后自动进入停电前采样状态；

14.故障自检功能，方便用户检测、维护、使用；

15.可连接阻容式含湿量枪或干湿球法含湿量枪，测量含湿量；
技术参数：

1.烟尘采样：流量（0～120） L/min、分辨率0.1 L/min、准确度≤±2%FS；

2.▲烟气采样：流量（0.2～2.0） L/min、分辨率0.001 L/min、准确度≤±2%FS；

3.流量稳定性：≤±2.0%（电压波动±20%，阻力在3～6kPa内变化）；

4.动压：（0～2500）Pa、分辨率1 Pa、准确度≤±1.0%FS；

5.静压：（－30～＋30）kPa、分辨率0.01 kPa、准确度≤±1.0%FS；

6.全压：（－30～＋30）kPa、分辨率0.01 kPa、准确度≤±1.0%FS；

7.流量计前压力：（－40～0）kPa、分辨率0.01kPa、准确度≤±1.0%FS；

8.流量计前温度：（－55～＋125）℃、分辨率0.1℃、准确度≤±2.0℃；

9.大气压：（50～130）kPa、分辨率0.01kPa、准确度≤±0.50 kPa；

10.等速吸引流速：（1～45）m/s、分辨率0.1m/s、准确度
≤±5.0 %；

11.数据存储能力：一百万组（可扩展）；

12.等速跟踪响应时间：≤4s；

13.采样泵负载能力：阻力为30kPa时，流量≥50L/min；

14.▲整机重量：小于5kg ；

配置要求：

▲烟尘烟气测试仪主机1台、外置直流电池1块、气水分离器1套、蓝牙打印机1部、防护箱1个、专业数据保存平台1套。
	1套

	6
	林格曼黑度计
	技术要求：

1.通过林格曼烟气浓度图与烟囱排出的烟气按一定的要求，进行目视比较测定；
2.林格曼烟气浓度图是用视觉方法对烟气黑度进行评价的一种方法，共分为六级，分别是：0、1、2、3、4、5级；
3.▲具备数码相机专用接口，便与拍照，可将结果记录下来；

4.配备三角支架，方便固定测量；
技术参数：

1、望远镜视角放大率15倍；

2、望远镜观测距离10～1000米；

3、物镜通光孔径70毫米；
4、林格曼黑度等级0-5级；

5、分划面摄像倍率2倍；

6、测量误差≤0.2级；
配置要求：

▲主机1套，数码相机1个，三脚架1套，远程遥感拍摄记录系统1套（每2套配1套）。
	2套

	7
	便携式抽滤器
	技术要求：

1.符合以下标准

HJ776-2015 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》

GJW-03-SSG-001 《国家地表水环境质量监测网络作业指导书》

2.流量可调，采用一体化设计方式，体积小、重量轻、携带方便；

3.▲具有真空度调节旋钮，可依据用户需求自行调节抽滤真空度和抽滤速度；

4.▲样品瓶与集液瓶合并，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；

5.样品瓶（集液瓶）材质须符合国家标准及作业要求，不含金属离子；

6.采用高负压大流量真空泵，带负载能力强，耐酸碱腐蚀，使用寿命长；

7.▲带有电量显示仪表，实时监控仪器剩余电量；

8.▲带有抽滤保护瓶，防止集液瓶满溢进入真空泵损坏仪器；

9.带有负压显示，可随时获知气路前端负压情况；

10.便携式抽滤器内置高性能锂电池 ，可无需交流电使用；
技术参数：

1、采样流量（空载）：15L/min；

2、▲负载能力：-80kPa；

3、续航时间：大于 8小时；

4、工作温度：(-20～+50)℃；

5、整机重量；不超过4.5kg；

配置要求：

主机1套、样品瓶4个，适配器1套。
	2套

	8
	便携式离心机
	技术要求：

1.符合以下标准
HJ91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》
GB 19815-2021《离心机安全要求》
2.▲主机与铝箱一体式设计、无须从铝箱中再取出仪器使用；

3.仪器可一键式操作，免维护；

4.具备开盖即停功能，保证运行安全；

5.离心腔腔内与主机内部形成循环风道，实现通风散热；

6.采用及高效动力系统，采用无刷直流电机，高精度轴承，可靠性高，稳定性好，使用寿命长；

7.采用专业减震配件，减轻仪器重量，并使运行更加平稳可靠；

8.仪器内胆采用304不锈钢内腔设计，整体厚实可靠，安全性高；
技术参数：

1、转速范围：（300~2500）rpm；

2、额定功率：200W；

3、最大离心力：1020Xg；

4、最大制备容量：4×300mL（刻度至250mL）；

5、转速精度：±10r/min；

6、定时范围：00min01s~99min59s；

7、整机噪声：≤50dB；

8、▲电池续航时间：连续运行≥2h；
配置要求：

主机1套、离心瓶4个、电源适配器1套。
	2套

	9
	便携式pH计
	技术要求：

1、大尺寸屏幕操作界面，具备简洁直观的按键；

2、▲仪表背面具备可折叠支架，可以使仪表立于台面，方便读数；

3、▲具备IP67防护；
技术参数：

1、测量范围：0.00-14.00 pH ，  -1999...1999 mV   ， 0 ˚C -100 ˚C (32 ˚F...212 ˚F)；

2、分辨率：0.01 pH ，1 mV ，0.1 ˚C；

3、精度：±0.01 pH / ±1 mV / ±0.5 ˚C；

4、自动和手动终点；
5、终点提示音；
6、终点图标；
7、手动和自动温度补偿；
8、▲3点校准 ，4组预设缓冲液；
9、存储容量：200组测量数据 ，当前校准数据；

10、电极接口：BNC, Cinch, NTC 30 kΩ；

11、IP防护：IP67；
12、电源：4 X AAA电池；
13、电池持续供电>200小时；
14、屏幕3.1英寸段码LCD显示屏；
配置要求：
主机一台、PH电机一套。
	2套

	10
	便携式浊度计
	技术要求：

1、不小于4.3英寸彩色液晶显示屏，支持中文GUI图形导航；
2、采用高耐压按键，可承受100万次以上的按压；
3、▲符合浊度检测标准：《GB/T 5750.4-2023》、《HJ1075-2019》；

4、可存储5000条以上的实验数据；

5、▲仪器可单手持握，可测量生活饮用水、生活污水、湖泊水、废水等多种水质浊度，浓度直读，无需换算，测量范围广，精度高；

6、具备大容量存储功能，，可存储5000条以上的实验数据；
7、▲内置超大容量锂电池，续航能力可达10小时；

8、采用红外冷光源，光源寿命须达10万小时以上，90度散射光搭配比色瓶，检出限可达0.2NTU；

9、支持9点校准曲线，用户可根据测量需求自建曲线；

技术参数：
测量范围：0.5-1000NTU；
测定方法：红外光散射法；
测试波长：830-860nm；
示值误差：≤8%；
重复性：≤±5%；
光学稳定性：≤0.001A/10min；
光源寿命：10万小时；
测量时间：10秒；
自建曲线：支持；
数据存储：可存储5000条以上；
比色方式：比色瓶；
显示屏：不小于4.3英寸彩色液晶屏；
仪器重量：不超过1kg；
供电方式：锂电池；
环境温度：5~40℃；
环境湿度：相对湿度≤85（无冷凝）；
17、额定功率：不超过10W；
配置要求：
主机、比色瓶一套、电源适配器一套。
	2套

	11
	便携式电导率仪
	技术要求：

1、支持LCD显示，白色背光可控；

2、▲可自动识别8种电导率标准溶液，可一点校准；

3、可通过更换不同电极常数的电极，满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求；

4、可切换电导率、TDS、盐度和电阻率；

5、有温度电极可自动进行温度补偿；

6、仪器符合IP57防水等级；

7、▲电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能；
技术参数：
1、测量范围：

电导率： （0.00~20.00）μS/cm  （20.0~200.0） μS/cm （200~2000）μS/cm （2.00~20.00）mS/cm （20.0~200.0）mS/cm ；

TDS: （0 ~ 100）g/L ；

2、盐度：（0 ~ 100）ppt ；

3、电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm；

4、分辨率：0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm；

5、精确度：电计：±1.0% FS，配套：±1.5%FS；

6、温度补偿范围：（0 ~ 100）℃（自动)；

7、电极常数：0.1 / 1 / 10 cm-1；

8、基准温度：25℃、20℃ 和18℃；

9、数据储存：150组；

10、储存内容：编号、测量值、测量单位和温度值；

11、环境温度：5 ~ 35 ℃（0.01级）；

12、质量和安全认证
ISO9001:2000、CE和CMC；

13、环境湿度：≤85%；

14、IP等级：IP57 防尘防水；
配置要求：主机一台、电导率电极一根、适配器一套。
	2套

	12
	北斗定位仪
	技术要求：

1、▲单北斗系统独立定位，不可兼容GPS等其他定位系统；

2、安卓10.0及以上智能系统；

3、4000mAh及以上电池；

4、▲不小于2.8寸幕、支持WiFi及蓝牙无线数据传输、具备3轴电子罗盘/气压计/温度计；
技术参数：

1、卫星接收：单北斗定位BDS:B11、B1C；
2、定位精度：单点：2-5m；
3、更新频率：1Hz；
4、操作系统：安卓10.0及以上智能系统；

5、处理器：4核1.4GHz及以上；

6、RAM:1GB；

7、ROM:8GB；
8、支持TF存储扩展；

9、航点：10000点及以上；
10、航线：200条，50点/条及以上；

11、航迹：500条，5000点/条及以上；

12、内置全国离线地图；

13、在线地图：天地图矢量/卫片；

14、分辨率240*320，QVGA及以上；

15、Type-C接口；

16、支持蓝牙和WiFi；
17、防护等级：IP68；
18、工作温度：-20℃-60℃；

19、存储温度：-30℃-70℃；

20、支持电子罗盘；

21、支持温度计；

22、支持气压计；

23、▲电池续航时间≥16小时；
配置要求：

主机1台、适配器1个。
	2套

	13
	气象五参数测定仪
	技术要求：

1、▲不小于2.1寸液晶屏，可显示温度、湿度、风速、气压值；

2、风向刻度盘（16个方位）及指针用来指示实时风向；

3、可存储40000条及以上气象数据（数据记录间隔可在1~60分钟之间设置）；

4、USB通讯接口；

5、干电池供电或内置锂电池；

参数要求：
1、风速：（0~40）m/s，精度：±0.3，分辨率：0.01m/s；

2、风向：16方位，精度：±1方位，分辨率：1方位；

3、大气温度：（-40~85）℃，精度：±0.3℃，分辨率：0.01℃；

4、相对湿度：（0~100）%RH，精度：±3%RH，分辨率：0.01%RH；

5、大气压力：（30~110）KPa，精度：±0.02KPa，分辨率：0.01；
配置要求：

主机1台、风向标1个、铝箱1个。
	2套

	14
	地下水潜水泵
	技术要求：

1.专用地下水潜水泵及控制器适用于地下水低流速采样及规范井洗井；

2.▲潜水泵须为不锈钢螺杆潜水泵，通过多级螺杆旋转从而将液体输出，采用钢丝绳或尼龙绳牵引使用；

3.螺杆泵须无剪切，不破坏介质的分子作用力；

4.▲配备无极调速器，使流量（0.1～5）L/min可调；
技术参数：

潜水泵参数：

1.泵体参数：直径50mm * 长630mm，符合绝大多数规范井采样及洗井；

2.最大流量：不小于1立方米/h；

3.最大扬程：不小于50米；

4.转速：不小于2850rpm；

5.重量；小于6.5kg；
潜水泵调速器参数：

1.流量范围：（0.1～5）L/min可调，配备转子流量计，范围（0.1～1）L/min或更宽；

2.最大功率：4kW；

3.重量：＜1kg；
井深仪参数：

1.探头：不锈钢材质，采用电缆与测量尺二合一设计；

2.测量范围：≥50m；

3.采用抗极化激励电路和耐腐蚀电极，具备有效防止电极氧化生锈的功能；
配置要求：

潜水泵1台、潜水泵调速器1台、井深仪1台、移动电源1台、50米特氟龙盘管2套、不锈钢快速接头2个、电源线1根、50米盘绳 1套。
	1套

	15
	非甲烷总烃样品保存箱
	技术要求：

1.符合标准《HJ1261-2022 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》的要求；

2.保存箱须具备恒温加热功能，适合携带到户外现场使用；
3.▲仪器须采用不锈钢镂空式内胆，并与机箱内胆悬空设计，保证热量流通顺畅且均匀分布，具备双层机箱，夹层内至少填充20mm厚度以上的耐高温保温材料；

4.▲具备数字温控仪控制加热温度，可按键操作，具备高温停止设定和低温启动设定功能；
技术参数：

1.加热系统寿命可连续工作时间：大于5000小时；

2.▲控温范围；室温～105±2℃；
配置要求：

样品保存箱1台，电源适配器1套。
	2套

	16
	台式离心机
	技术要求：

1.台式离心机适合快速分离样品；

2.转速稳定性高，转速可调，可定时或常开；
技术参数：

1.最高转速：4000rpm；

2.▲离心瓶容量：20ml*12个；

3.最大相对离心：1795xg；

4.定时范围：0-60min或常开；

5.电源：AC220V 50Hz；
配置要求：

离心机主机1台、离心管1套（12个）、套筒1套（12个）。
	1套

	17
	行星式球磨仪
	技术要求：

1.适用于研磨中低硬度，各种脆性，柔韧，如药物药材类，生物样品类，无机物类，有机物类，矿石类，土壤类等样品；

2.▲可以在短时间内将样品研磨至纳米级别，该仪器适合对软性、中硬性、极硬性、脆性样品进行研磨（干磨或湿磨）及混合处理，并且保证研磨结果具有可重复性；

3.▲球磨载体材质：玛瑙球磨罐；

4.▲球磨介质材质：玛瑙珠；

5.▲脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；
技术参数：

1.最大进样尺寸（材料各异）：≤10mm 。出样粒度：＜100nm；

2.最小处理量: 50ml/罐；

3.最大处理量：4x1500ml；

4.主盘转速：35-335r/min；

5.球磨罐转速：70-670r/min；

6.传动比（行星盘/球磨罐）：1：2；

7.正、逆向运行：是；

8.危险紧急停止：是；

9.连续运行时间设定：0-3600 min；

10.暂停时间设定：0-3600s；

11.载体体积：50ml -1500ml ；

12.介质直径：3-20mm  介质质量：200-1000g；

13.研磨方式：干磨 / 湿磨；

14.惰性气体保护处理：是；

15.▲研磨室照明灯：研磨室照明描述：LED 蓝光（须提供仪器实测照片为佐证材料）；

配置要求：

主机一台、500ML玛瑙球磨罐4个、羊角扳手4个、球磨罐尼龙底座4个、齿轮替换皮带两根、齿轮润滑脂1罐。
	1套

	18
	智能硫化物酸化吹气仪
	技术要求：

1.水样中的硫化物经酸化，生成的硫化氢随载气（氮气）进入吸收瓶/吸收显色管中被吸收液（乙酸锌-乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液）吸收，选择对应方法对吸收瓶/吸收显色管中吸收的硫离子进行分析测定；

2.采用大液晶屏幕集成控制，斜坡式设计，方便操作；

3.每个样品的氮气流量独立控制，确保流量精准可控；

4.恒温水浴加热，具有快速自动恒温控制系统；

5.大容量反应瓶可同时处理6个样品；

6.具有定时功能，控制加热时间；

7.须采用一体化设计节约占地空间；

8.▲具备自动加酸功能；
技术参数：

1.样品位数：6位；

2.反应瓶：500ml*6个；

3.吸收管：100ml*6个；

4.控制方式：≥7英寸液晶触摸屏控制；

5.加热方式；水浴加热；

6.温度范围：室温-99.9℃；
7.控温精度：±0.5℃；
配置要求：

主机1套、反应瓶6个、吸收管6个、电源线1个。
	1套

	19
	户外噪声监测箱
	技术要求：

1.兼容适配多功能声级计，可实现移动式户外自动连续监测；

2.户外噪声监测箱具备高强度防水箱、延长杆、延长线缆、户外风罩；

3.适用于噪声数据对比测试、声环境质量功能区噪声普查、工业企业厂界环境噪声监测、社会生活环境噪声监测、施工场界的噪声监测、交通干线噪声监测、道路声屏障的隔音效果监测、机场周围环境噪声监测和评价；
技术参数：
1.防护级别：由高强度工程塑料制造，具备高强度，重量轻，防水，防尘，防腐功能，同时具备防雨、防风、防鸟停的功能。
2.延长杆：由玻璃钢制成，重量轻便，可伸缩；

3.电源：防护箱内置移动电源保证多功能声级计可长时间连续工作24小时以上；
配置要求：

防护箱1套、可伸缩延长杆1根、移动电源1套。
	3套

	备注：▲为设备重要技术参数，需提供佐证材料，跟评分挂钩。


包组二 ： 标准物质溶液要求及数量
	序号
	标准物质名称
	浓度
	浓度

单位
	规格
	数量
	推荐品牌
	有效期

	1
	7种阴离子混合标液

（氟、氯、溴、硫酸根、磷酸根、硝酸根、亚硝酸根)
	100
	mg/L
	20ml
	6支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	2
	叶绿素a标样
	30
	µg/l
	1ml
	6支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	3
	化学需氧量标样
	10-30（浓度范围）
	mg/L 
	20ml
	12支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	
	
	50-150（浓度范围）
	
	
	12支
	
	

	
	
	150-300（浓度范围）
	
	
	6支
	
	

	4
	高锰酸盐指数标样
	1-5（浓度范围）
	mg/L
	20ml
	12支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	
	
	5-8（浓度范围）
	
	
	12支
	
	

	
	
	8-10（浓度范围）
	
	
	6支
	
	

	5
	总磷标样
	0.1-0.4（浓度范围）
	mg/L
	20ml
	12支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	
	
	0.4-0.9（浓度范围）
	
	
	12支
	
	

	
	
	0.9-1.5（浓度范围）
	
	
	6支
	
	

	6
	氨氮标样
	0.3-2（浓度范围）
	mg/L
	20ml
	10支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	
	
	2-6（浓度范围）
	
	
	10支
	
	

	
	
	15-40（浓度范围）
	
	
	10支
	
	

	7
	COD标液
	1000
	µg/ml
	50ml
	5支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	8
	总磷标液
	500
	mg/l
	20ml
	4支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	9
	无机阴离子7种标液（氟、氯、溴.硫酸根、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根）
	100
	µg/ml
	50ml
	6支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	10
	甲醇中8种苯系物标液
	1000 
	μg/mL
	1ml
	3支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	11
	挥发酚标液
	1000
	mg/l
	20ml
	8支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	12
	阴离子标液
	500
	mg/l
	20ml
	8支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	13
	氰化物标液
	50.0
	µg/mL
	40ml
	5支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	14
	叶绿素a标液
	1000
	µg/mL
	1ml
	2支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	15
	总氮标液
	1000
	µg/mL
	50ml
	3支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	16
	硫化物标液
	100
	mg/l
	20ml
	6支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	17
	苯胺标液
	100
	mg/l
	20ml
	6支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上

	18
	镍标液
	1000
	µg/mL
	50ml
	5支
	生态环境部环境标准样品研究所、reagecon
	3年以上


五、服务期限

1.项目服务期限自合同签订生效之日起30个工作日内完成交货。

    2.成交供应商负责免费培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

3.成交供应商须负责不少于一年的免费保修，设备质量保证期从被验收合格之日起连续正常使用计，终身提供技术咨询及配件维护。

六、结算方式

具体结算方式以合同条款为准。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

                              江门市生态环境局开平分局                  

2025年12月4日

