附件1

采购项目详细技术要求及数量

包组1：连续流动分析仪

| 货物名称 | 详细技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续流动 分析仪 | 一、技术要求 *1.仪器组成：氨氮、总氮/硝酸盐/亚硝酸盐分析通道主机，每个主机都为一体机集成整体式设计（每个通道装嵌有：一个70位及以上的自动进样装置、一个高精度蠕动泵、一个化学分析模块、一个在线恒温装置、一个LED光源检测器及一套系统控制器等），主机与进样器为不可拆分一体式，各主机间除工作站软件外无共用装置，每台主机可以同时放在不同实验室使用。 *2.每个主机配有一个整体压块蠕动泵：蠕动泵进样方向和化学反应流路方向一致，蠕动泵为无需调节整体压块式设计，泵滚轴不少于12 根，泵管放置卡位不少于17个；所有试剂泵管卡位采用同一泵盖压覆。（提供整体压块蠕动泵整体实物图，需包含体现泵滚轴、泵管放置卡位及泵盖实物） *3.总氮通道内置高温高压消解装置，非外置式或额外配备前处理装置。（提供高温高压消解装置结构图） *4.自动进样器与主机等所有控制部件集成于一体机，进样器由工作站软件控制步进电机进行极坐标位置控制；有效样品位≥70位，配套可放置的样品管容量≥10毫升，满足同一样品管可连续取样测量四次以上；自动进样器与分析通道之间无需外部连接线路，一键按钮实现整机开启；样品盘配备有专用防尘罩，避免外界干扰造成样品污染。（提供一体机自动进样器结构图片） ▲5.每个进样器配置双通道自动补液载流清洗槽，配备三套蠕动泵分别实现补充载流、对进样针和管路进行清洗及排废功能，有效防止进样时的交叉污染。 ▲6.整体压块蠕动泵泵盖具备自动开合功能，清洗程序完成后，蠕动泵自动执行泵盖松开指令，使泵管从受压状态释放。（提供整体压块蠕动泵自动开合功能证明图） ▲7.空气气泡通过光电感应（电磁感应）注入，气泡状态均匀稳定;每台主机包含至少2组空气阀。（提供空气注入阀结构图） ▲8.仪器一体机集成整体化设计，符合实验室场地限制和应急任务迁移使用需求，单个主机重量不大于30kg且整机尺寸要求：长×宽不大于850×350mm。（提供单个主机仪器整机结构图片及尺寸标示图，尺寸须包含自动进样器）。 ▲9.采取分段基线的设置功能:在样品序列适当位置插入基线，可避免流路异常引起基线突然上抬或下降对整体测试结果的影响，保证后续样品测试数据的准确性。（提供该功能软件截图） 10.每个主机配备一个化学分析模块，化学分析模块由惰性玻璃圈组成，分析系统流路内部清晰可见，流路无堵塞现象，在线恒温装置由计算机软件设置和控制，保证稳定均匀的加热，保障化学反应的一致性。 11.每个主机配备一个LED 光源检测器，采用密闭式系统，检测器有避光暗室，光度计有独立 LED 光源、滤光片、数据传输接口、流通池。 12.可手动调整寻峰位置功能:寻峰时间固定，正常情况下软件可自动寻找峰高的最大值，但当某一个样品出峰异常，样品周期被打乱，则可手动调整寻峰位置，确保测试结果的准确性。（提供该功能软件截图） 二、仪器性能技术指标 （一）氨氮 *1.DL：≤0.00108mg/L。 ▲2.RSD：≤1%。 ▲3.符合标准：HY/T147.1-2013。 4.检测范围：0.005 mg/L~0.25mg/L。 5.样品检测频率：≥30样/小时 （二）总氮 *1.DL：≤0.02mg/L。 ▲2.RSD：≤1%。 ▲3.符合标准:HY/T147.1-2013。 4.检测范围:0.05 mg/L~2.5mg/L。 5.样品检测频率：≥15样/小时 （三）硝酸盐 *1.DL：≤0.00060mg/L。 ▲2.RSD：≤1%。 ▲3.符合标准:HY/T 147.1-2013。 - 检测范围:0.001 mg/L~0.3mg/L。 5.样品检测频率：≥15样/小时 （五）亚硝酸盐 *1.DL：≤0.00035mg/L。 ▲2.RSD：≤1%。 ▲3.符合标准:HY/T 147.1-2013。 4.检测范围:0.005 mg/L~0.25mg/L。 5.样品检测频率：≥30样/小时 三、配置清单 1.氨氮分析通道1套。 2.总氮\硝酸盐\亚硝酸盐分析通道1套。 3.专用工具1套。 4.数据处理输出工作站2套。 5.远程控制系统2套。 6.配套试剂1套。 | 2套 |  |

包组2：原子吸收分光光度计（石墨炉）

| 货物名称 | 详细技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原子吸收 分光光度计 （石墨炉） | 一、技术要求及仪器性能技术指标 （一）测光系统 *1.测定波长范围：185～900 nm。 *2.背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法（BGC-SR）两种方式。均能够对185～900 nm全波段进行背景校正。背景校正能力不小于100倍。 *3.谱带宽：0.1，0.2，0.4，0.7，1.0，2.0nm（6档自动切换）。 ▲4.光学系统：电子双光束或光学双光束。 5.基线稳定性：≤0.004Abs/30min。 6.分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置。 7.检测器：高灵敏度光电倍增管。 8.光栅刻线数：1800 lines/mm。 9.波长重现性：≤0.1nm。 10.波长准确度：≤±0.2nm。 11.分辨率：0.1nm。 （二）灯 *1.灯座数量：8灯座（其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯）。 ▲2.高性能空心阴极灯座：2只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定。 3.点灯方式：Emission，Non-BGC，BGC-SR，BGC-D2，D2 4.点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式。 （三）石墨炉分析性能 *1.升温速率：最大升温速度≥3000℃/秒。具有最适温度程序搜索功能，可微调石墨管的加热条件，并自动将这些数据绘制在屏幕的图形上。这样可以判定最适的原子化温度和灰化温度。 *2.主机标配安全措施：多模式自动气体泄漏检测，带乙炔流量监控器，乙炔调节器故障检测系统，压力监控器防止回火，采用火焰监视装置自动停止供气，瞬时停电检测机构和再点火时的安全措施。采用振动传感器进行自动熄火：内置振动传感器一旦检测到振动时会自动熄灭火焰。 ▲3.检出限：铜、铅、镉的方法检出限符合HJ 1453-2026的要求。 ▲4.加热控制方式：灰化阶段开始光控方式，数字式PID技术防止过热。 （1）原子化：光学温度控制方法。 （2）灰化：光学温度控制方法。 （3）干燥：数字式电流控制（具有自动温度校正功能）。 （4）灵敏度测定方式：原子化阶段停气过程采用减压阀,延长原子蒸汽停留时间,提高灵敏度。 5.加热温度范围：室温～3000℃。 6.加热条件设定 （1）级数：20等级。 （2）炉内浓缩：20次。 （3）升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能。 （4）内气体种类：2种，系统自动切换。 （5）加热方式：RAMP/STEP。 （6）灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定。 ▲（7）内气流量：0～1.50L/min，0.01L/min 可调。 7.灵敏度值：Pb不大于1.0pg。 （四）自动进样器 *1.最大样品个数：样品不小于60个。 ▲2.自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。 ▲3.可以兼容原有的原子吸收分光光度计AA-7800的使用。 4.进样量：2～80μL。 5.重现性：1% R.S.D（20μL时）。 6.交叉污染：清洗口0.00001mg/L以下，混合口0.00001mg/L以下。 7.采样功能：稀释功能、试剂添加功能。 8.添加试剂数：最多4液体,可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时）。 9.混合功能：使用混合口、可混合最大容量为600μL，可混合液体数：工作曲线法：最多5液体，标准加入法：最多6液体 （五）数据处理 1.重复测定：最多20次。平均值、偏差(SD)、变异系数(RSD)表示。通过指定SD值、RSD值消除异常值。 2.灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线。 3.QA/AC：相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD。 4.浓度变换方式：工作曲线法(可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式）。 5.基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉）。 三、配置清单 1.原子吸收分光光度计主机（石墨炉系统）：1台。 2.平台石墨管5个、热解石墨管5个。 3.全自动进样系统：1套。 4.空心阴极灯：10个（铜、铅、镉、镍、铬、铝、银、铍、锡等元素灯）。 5.冷却循环水装置：1套。 6.配套用数据输出终端：1台。 7.配套用智能数据处理终端：3台。 8.配套安装条件建设（排风、供电）：1宗。 | 1套 |  |

包组3：配套小型仪器设备

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海水盐度计 （实验室台式） | 1 | 套 | - 一、技术参数 - *1.适用于常温环境下，对海水中盐度进行测试分析。 - *2.盐度测量范围：2°~42°。 - *3.测量分辨率：≤ 0.0003。 - *4.测量精度（重复性）：≤±0.001。 - ▲5.测值输出形式：具备采集数据存储，回调功能。 - ▲6.操作界面：全触控屏操作方式,可实现测量步骤一键式完成，设备采用彩色液晶显示界面。 - ▲7.单次测量时间：≤ 60秒。 - 8.盐度测量准确度：≤±0.005，在8小时内漂移≤±0.002。 - 9.温度范围：5℃~35℃。 - 10.温度准确度：≤ ±0.1℃ 。 - 11.测试输入形式：测量时具备自动定标、自动采集功能。 - 12.测量准备时间小于30分钟。 - 二、配置清单 - 主机1台、电源线1套、仪器箱1个、实验室制冷系统1套。 |  |
| 2 | 海水比色计 | 1 | 套 | - 一、技术参数 - *1.海水比色计使用标准水色计，能通过颜色进行快速比色分级。 - *2.水色标准：国际“福鲁尔”水色标准。 - *3.色级数；22级。 - 4.水色跨度：深蓝-黄绿-棕褐，渐次均匀变化。 - 5.色级管：透明玻璃管，上覆盖数字编号。 - 6.保护盒：材质为金属，内带防震棉。 - 二、配置清单 - 22色水色计1套、金属保护盒1个。 |  |
| 3 | 石墨消解仪 | 1 | 套 | 一、技术参数 *1.加热方式；采用一体环绕式加热，样品各部位受热均匀，防止热量散失，消除同一样品不同部位的温度差。 *2.样品位数：不少于36位。 *3.孔径/孔深：31/50mm。 *4.温控范围：RT~ 240℃。 ▲5.孔间温差：±1℃。 6.采用防腐蚀面板，隔热性好，防烫伤。 7.控温方式：PID温控系统。 8.可自定义温度曲线，分段阶梯曲线，适合处理多种样品。 9.通过触摸屏控制器与主机连接操作，避免人员距离主机过近造成危险。 二、配置清单 石墨消解仪主机1台，触摸控制器1台，适配器1套，连接线1根。 |  |
| 4 | 智能气象站 | 1 | 套 | 一、技术参数 *1.气象参数指标 （1）大气温度：（-40～+55）℃，准确度±0.5℃，分辨率0.1℃。 （2）相对湿度：0 %～100% RH（不凝结），准确度±5%RH，分辨率0.1% RH。 （3）大气压力：（30～110）kPa，准确度±0.1kPa，分辨率0.01kPa。 （4）风向：瞬时风向0°～ 360°，准确度±5°，分辨率1°；风向标准差分辨率0.1°。 （5）风速：瞬时风速（0～10）m/s，准确度：±0.5m/s，分辨率0.1m/s；启动风速：≤0.3m/s。 *2.支持北斗定位，地图显示参照点的设置范围、监控点的设置区域，以扇面图指示并能实时更新，符合标准要求，准确监测现场气象条件变化。 ▲3.支持手机通过微信小程序和APP快速连接主机，蓝牙传输。 ▲4.可同时测量环境大气压、温度、湿度、风速、风向，并可自动计算平均温度、平均湿度、平均大气压、平均风速、平均风向，界面显示实时测量数据，并能分析平均值、风向标准差、适宜程度。 ▲5.气象五参数均值算法：监测温度、湿度、大气压、瞬时风速风向，自动计算平均温度、平均湿度、平均大气压、平均风速、平均风向、风向标准差和每分钟滑动平均，有静风提示，符合标准要求。 ▲6.具备大容量数据存储：支持数据自动上传云端数据库，可存储至少10万条数据。 ▲7.支持总适宜度判定：支持太阳倾角、太阳辐射等级显示，快速评估风速适宜程度、风向变化适宜程度、大气稳定度适宜程度以及气象条件总适宜程度。 ▲8.离线模式：无网络情况下手持终端与主机可正常连接使用。 9支持多排放源同时监测，最多同时监测6个排放源。 10具有多种功能设置，支持数据查询，存储，手机与U盘双模式一键导出，PDF、Excel、TXT格式导出，蓝牙打印等。 11.内置可充电锂电池，续航时间24小时以上，满足高强度作业需求。 12.具备多种通讯模式：支持蓝牙通讯，具备USB接口，支持数据导出。 二、配置清单 微型智能气象站主机1套、蓝牙打印机1台、打印纸4卷、三脚架1个、仪器箱1个、充电器1个、固定头1个。 |  |
| 5 | 林格曼 望远镜 | 1 | 套 | 一、技术参数 *1.通过林格曼烟气浓度图与烟囱排出的烟气按一定的要求，进行目视比较测定。 *2.林格曼烟气浓度图是用视觉方法对烟气黑度进行评价的一种方法，共分为六级，分别是：0、1、2、3、4、5级。 ▲3。具备数码相机专用接口，便与拍照，可将结果记录下来。 4.配备三角支架，方便固定测量。 5.望远镜视角放大率15倍。 6.望远镜观测距离10～1000米。 7.物镜通光孔径70毫米。 8.林格曼黑度等级0-5级。 9.分划面摄像倍率2倍。 10.测量误差≤0.2级。 二、配置清单 林格曼望远镜1套。 |  |
| 6 | 综合大气 采样器 | 3 | 套 | 一、技术参数 *1采样通道：5路（其中4路为大气采样、1路颗粒物采样）。 *2.采样流量： （1）两路大气:（10～230）mL/min。 （2）两路大气:（0.100～1.000）L/min。 （3）一路颗粒物:（10～130）L/min。 ▲3.流量稳定性：≤±2%。 4.计前压力：（-30～0）kPa。 5.计前温度：（-55～+125）℃。 6.最大采样体积：99999.99L。 7.控制方式：自动或手动，24小时内任意设定采样时间。 8.采样时间：1min～99h59min。 9.间隔时间：1min～99h59min。 10.采样次数：1～99次。 11.采样方式：具有同时采样、单独采样，多次采样、隔日采样、循环采样等。 12.大气压：（50～130）kPa。 13.工作电源：AC 220V±10%，50Hz或内置锂电池组。 14. PM2.5切割特性：Da50=(2.5±0.2)μm。 15. PM10切割特性：Da50=(10±0.5)μm 。 16.有效滤膜直径：颗粒物Φ80mm。 17.可自动测量温度、大气压力、计前温度、计前压力等参数，并显示标况采样体积；具有自动保护功能。 18.如果在设定时间内未达到设定流量，仪器即进入自动保护模式；自动存储监测数据，可直接打印或U盘拷贝打印。 二、配置清单 综合大气采样器主机1套、配套用智能多参数处理系统1套。 |  |
| 7 | 空白烟枪 （滤膜） | 1 | 套 | 一、技术参数 *1.用于固定污染源废气颗粒物滤膜采样时，采集全程序空白用，在污染源滤膜采样过程中，可同步进行全程序空白的采集。 *3.采样时可同步采集空白样。 *4.测孔直径Φ80mm，可满足相同直径的工况的空白样同步采集，无需更大烟道测孔。 5.取样管整体采用纯机械设计，结构简单稳定。 6.外挂式设计，不需要更改原有取样管，方便装备配和拆卸。 二、配置清单 空白烟枪（滤膜）1套。 |  |
| 8 | 空白烟枪 （滤筒） | 1 | 套 | 一、技术参数 *1.用于固定污染源废气颗粒物滤筒采样时，采集全程序空白用，在污染源滤筒采样过程中，可同步进行全程序空白的采集。 *2.采样时可同步采集空白样，节约采样时间。 *3.测孔直径Φ80mm，可满足相同直径的工况的空白样同步采集，无需更大烟道测孔。 4.取样管整体采用纯机械设计，结构简单稳定。 5.外挂式设计，不需要更改原有取样管，方便装备配和拆卸。 二、配置清单 空白烟枪（滤筒）1套。 |  |
| 9 | 循环水真空泵 | 1 | 套 | 一、技术参数 *1.整机一体化设计，电机散热罩、真空抽气口、真空表、水箱集成于一体。 *2.最大真空度：0.098MPa。 *3.抽气头数量：2个。 *4.具备循环水功能。 5.显示方式：压力表。 6.单头抽气量：10L/min。 7.扬程：不少于8米。 8.抽头材质：铜。 9.止回阀材质：四氟。 10.泵头材质：聚氯乙烯。 11.水槽容积：9L。 12.重量：不大于9kg。 二、配置清单 循环水真空泵1套。 |  |

注：标注“*”的技术要求条款，为此次采购项目的基础技术要求，投标人必须 100% 满足，如不满足，则视为无效投标。