附件1

采购项目详细技术要求及数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱 | 2 | 套 | 一、技术参数 1.采用多维立体风道及金属风道结构，强制风循环系统，保证箱内温度均匀性； ▲2.箱内温度2~8℃可调，显示精度0.1℃； ▲3.具备安全门锁设计； 4.具备声光报警功能，可实现高低温报警、断电、传感器故障报警功能； 5.具备蓄电池和USB，断电后可持续显示箱内温度并进行声光报警，箱内温度可实时记录； ▲6.采用玻璃门板，并防止门体凝露； 7.具备多层可调搁架，提升箱内利用率； 8.可自动关门，保证箱内温度稳定； ▲9.有效容积：不少于316L； 10.搁架数量：不少于15层。 二、配置清单 冷藏箱1套，搁架15层，电源线1根。 |  |
| 2 | COD消解器 | 1 | 套 | 一、技术参数 ▲1.符合《HJ828-2017COD测定法水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 2.采⽤微晶面板，可耐700℃高温，发热均匀； 3.升温速度快，表面平整光滑易维护清洗； ▲4.具备玻璃毛刺回流管和散热系统，确保消解结果的平行性和准确性； 5.数字显示微晶面板温度和消解时间，温度和定时可以自由设定； 6.消解完毕后，设备自动停止加热，风机继续工作，辅助样品冷却； 7.温度PID整定，控温精确； 8.消解数量：不少于72位； 9.加热面板：微晶面板； 10.冷却系统：玻璃毛刺回流管和双风机冷却； 11.控温：（室温~350）℃±2℃； 12.消解时间：0～99小时59分钟 (支持自定义)； 13.加热功率：不小于2400W； ▲14.测量范围：（10～1000）mg/L、大于1000mg/L的水样稀释； 15.测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）相对标准偏差≤5.0%、工业有机废水（500mg/L）相对标准偏差≤7.0%。 二、配置清单 主机1台、电源线1根、二球-毛刺冷凝管12个、三角烧瓶12个。 |  |
| 3 | 便携式pH计 | 1 | 套 | 一、技术参数 ▲1.分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1 mV和1mV； ▲2.温度单位可选：℃和℉； 3.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置功能； ▲4.支持固件升级功能，允许功能扩展； 5.支持IP68防护等级； 6.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数； 7.支持自动/手动温度补偿； 8.支持1-10点pH电极标定； 9.自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组； 10.支持数据存储（1000套）、查阅、删除、传输和打印； 11.符合GLP，实现数据追溯； 12.支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选； 13.具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输； 14. mV 测量范围：（-2000.0～2000.0）mV； 最小分辨率：0.1mV； 电子单元示值误差：±0.1%或±0.3mV； ▲15.pH 测量范围：（-2.00～20.00）pH ； 最小分辨率：0.01pH； 电子单元示值误差：±0.01pH； 16.温度 测量范围：(-5.0～110.0)℃； 最小分辨率：0.1℃ ； 电子单元示值误差：±0.2 ℃。 二、配置清单 便携式pH主机1台、pH三复合电极1支、电极挂架2个、充电器1套、防护箱1个。 |  |
| 4 | 流速流量计 | 1 | 套 | 一、技术参数 ▲1.适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速等各种流速仪产生的信号，并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积； ▲2.流速测量：流速仪在水力推动下，其内置信号装置产生转数信号，从而可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数，由公式计算出流速； ▲3.流量测量: 输入被测断面类型，并手工输入 (或者通过辅助传感器测量) 规则断面的水位、宽度计算断面面积，仪表根据Q=V*S 测算流速Q值； 4.多点测量和连续测量均可保存数据； 5.具有USB导出功能，可直接将数据导出表格，方便后续处理； 6.具有蓝牙打印功能，仪器可直连热敏打印机打印数据； 7.具有U盘升级功能，方便设备维护； 8.测速范围：0.05-50.00m/s； 9.内置大容量锂电池，支持连续测量不少于48小时。 二、配置清单 流速流量计主机1台、电源适配器1套。 |  |
| 5 | 低温冷冻箱 | 1 | 套 | 一、技术参数 ▲1.温控范围：-10~-25℃可调，微电脑控制，显示精度0.1℃； 2.多重故障报警：高低温、断电、开门、传感器故障、电池电量低、环温报警； 3.报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁； 4.数据存储：标配USB模块温度数据可查询可追溯； 5.箱体内温度均匀性≤0.5℃； ▲6.有效容积：不少于298L； 7.样式：立式； 8.标配7层HIPS注塑抽屉，强度高，确保存储安全，用户分类存放物品，便于查找，合理调整箱内利用空间； 9.采用铝合金助力明把手，可保证负压状况下开门一样省力； 10.标配安全转锁1个，配置2把钥匙； ▲11.标配一个测试孔（25mm，右侧），方便用户实验使用和监控箱内温度； 12.配备4个万脚轮，其中2个带脚刹，使用灵活，可移动、可调节，保持设备平衡； 二、配置清单 低温冷冻箱1台，电源线1根。 |  |
| 6 | 哈希试剂COD（3-150） | 13 | 套 | ▲适用样品浓度范围：3-150mg/L |  |
| 7 | 哈希试剂COD（20-1500） | 13 | 套 | ▲适用样品浓度范围：20-1500mg/L |  |
| 8 | 哈希试剂氨氮（0-2.5） | 10 | 套 | ▲适用样品浓度范围：0-2.5mg/L |  |
| 9 | 哈希试剂氨氮（0-50） | 10 | 套 | ▲适用样品浓度范围：0-50mg/L |  |