附件1
评分表（修订稿）
	项目名称及编号
	2026年江门市生态环境执法装备购置项目（恩平分局）／项目编号：202607

	自评单位名称
	________________________________________（盖章）

	评审人员/日期
	签名：________________________________    日期：2026年____月____日



	类别
	评分因素
	分值
	量化评分标准
	证明材料/页码
	自评分

	技术参数响应
	▲1 化合物选择性检测
	4
	所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：泵吸式PID检测；配套气体分离耗材，可对苯或1,3-丁二烯进行选择性定性、定量检测。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	▲2 PID灯配置
	4
	所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：传感器支持9.8 eV PID灯，并可配置或更换10.6 eV、11.7 eV PID灯；交付配置应含9.8 eV PID灯。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	▲3 VOC测量性能
	4
	所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：VOC量程上限不低于5000 ppm；低量程分辨率不大于0.1ppm；响应时间不大于3 s。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	▲4 专用模式性能
	4
	[bookmark: _GoBack]所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：苯或1,3-丁二烯选择性检测量程上限不低于200 ppm，分辨率不大于0.010 ppm，响应时间T90不大于60 s。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	▲5 数据库与补偿
	4
	所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：内置不少于200种VOC气体/响应因子数据库；具备温度、湿度补偿或等效的低浓度稳定技术。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	▲6 数据与通信
	4
	所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：按1 min间隔可连续记录不少于6个月（或不少于250000个数据点）；支持经充电/下载底座、数据线。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	7 电池与续航
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：可充电、现场可更换锂电池，连续运行时间不低于16 h；配备碱性电池适配器或等效应急供电方案。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	8 显示与直接读数
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：带背光图形显示屏；可直接显示实时值、STEL、TWA、峰值/高低值、电池状态、日期时间和温度等信息。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	9 报警
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：声光报警，蜂鸣器声压不低于95 dB（30 cm）；支持高报、低报、STEL、TWA及电池不足、泵堵塞等故障诊断报警。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	10 采样泵
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：内置采样泵，典型流量不低于400 cc/min；水平或垂直采样距离不低于30 m；具备低流量保护或自动停泵功能。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	11 标定
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：支持两点或三点零点/量程标定，并可保存不少于8种标定气体的标定信息或具备等效功能。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	12 安全与防护
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：整机防护等级不低于IP65；具备有效的本质安全防爆认证（ATEX、IECEx、CSA或同等国际/国家认证至少一种），并符合适用的电磁兼容要求。
	防护等级材料、防爆认证证书/报告；外文材料附中文译文并标注页码。
	

	技术参数响应
	13 工作环境
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：工作温度范围至少覆盖-20℃～50℃；相对湿度范围至少覆盖0%～95%（非冷凝）。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	14 语言
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：操作界面包含中文。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	15 便携性
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：整机（含锂电池）重量不大于800 g，适合单手携带和现场执法。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	技术参数响应
	16 维护与配置
	1
	所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。
要求：紫外灯和传感器可在无需专用工具或仅使用随附工具的情况下维护；提供主机、9.8 eV灯、锂电池、充电器、碱性电池适配器、采样探头、外置过滤器、灯清洁工具及便携箱等基本附件。
	制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。
	

	实物演示
	现场实物功能演示
	5
	演示为自愿评分环节，不参加不作无效响应处理。拟供同品牌、同型号、同主要配置实物在15分钟内完成以下5项，每完整通过1项得1分，未通过得0分：
（1）型号/配置与响应文件一致并完成开机自检；
（2）中文界面及实时值、STEL、TWA、峰值等读数显示；
（3）采样泵运行及进气口阻断后的低流量报警/停泵保护；
（4）声光报警触发及复位；
（5）数据记录、历史查询及经底座/数据线/BLE等方式导出或查看。
	现场演示记录；评委按每项“通过/未通过”勾选。不得携带危险化学品。
	

	质量保障
	质量保证措施
	13
	按下列子项客观计分，材料中具备对应流程、责任人/责任岗位和可核验表单或承诺的得分，否则该子项0分：
（1）到货真实性和可追溯措施，含序列号、装箱单、来源及资料核验：3分；
（2）交付校准/量值溯源安排，承诺提供制造商校准证明或法定计量技术机构/CMA/CNAS机构出具的有效校准证书：3分；
（3）供货、开箱、初始化、验收和培训计划，含时间表、岗位和验收清单：3分；
（4）运输、储存及关键部件防护措施和异常处置：2分；
（5）质量投诉登记、原因分析、纠正和闭环跟踪机制：2分。
	质量保证方案及相应流程、表单样例、承诺或证明材料。
	

	售后服务
	售后服务方案
	18
	按下列子项累计计分：
（1）主机免费质保3年得3分，4年得4分，5年及以上得5分；少于3年得0分。
（2）故障响应与保障共5分：2小时内响应2分；4小时内提供远程诊断方案1分；需要到场时48小时内到场1分；72小时内不能恢复时免费提供同等或更优备用机1分。
（3）至少1次现场培训，覆盖不少于3名使用人员，并提供中文课件、操作资料和培训确认记录：3分。
（4）质保期内每年至少1次预防性维护/回访，并形成维护记录：3分。
（5）承诺主要配件和耗材持续供应不少于5年，并提供耗材/配件清单及报价原则：2分。
	售后服务承诺、服务流程、培训计划、维护计划、配件耗材清单等。
	

	价格
	响应报价
	30
	评审价格＝响应报价×（1－价格扣除率）。符合中小企业政策且货物由小型或微型企业制造的，价格扣除率为10%；其他为0%。
价格分＝（评审基准价÷本供应商评审价格）×30。评审基准价为通过资格性、符合性审查的最低评审价格。计算结果四舍五入保留两位小数。价格扣除仅用于评审，合同价仍为响应报价。
	报价单；中小企业声明函（如申请价格优惠）。
	

	合计
	100
	技术商务70分（技术参数34分＋实物演示5分＋质量保障13分＋售后服务18分）＋价格30分。
	

	评审说明：同一材料可对应多项，须标注页码。评审只按采购文件预载标准执行，不得临时改变演示项目或评分尺度；综合得分保留两位小数。
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第1页附件1评分表（修订稿）项目名称及编号2026年江门市生态环境执法装备购置项目（恩平分局）／项目编号：202607自评单位名称________________________________________（盖章）评审人员/日期签名：________________________________日期：2026年____月____日类别评分因素分值量化评分标准证明材料/页码自评分技术参数响应▲1化合物选择性检测4所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。要求：泵吸式PID检测；配套气体分离耗材，可对苯或1,3-丁二烯进行选择性定性、定量检测。制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。技术参数响应▲2PID灯配置4所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。要求：传感器支持9.8eVPID灯，并可配置或更换10.6eV、11.7eVPID灯；交付配置应含9.8eVPID灯。制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。技术参数响应▲3VOC测量性能4所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。要求：VOC量程上限不低于5000ppm；低量程分辨率不大于0.1ppm；响应时间不大于3s。制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。技术参数响应▲4专用模式性能4所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。要求：苯或1,3-丁二烯选择性检测量程上限不低于200ppm，分辨率不大于0.010ppm，响应时间T90不大于60s。制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。技术参数响应▲5数据库与补偿4所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。要求：内置不少于200种VOC气体/响应因子数据库；具备温度、湿度补偿或等效的低浓度稳定技术。制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。技术参数响应▲6数据与通信4所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。要求：按1min间隔可连续记录不少于6个月（或不少于250000个数据点）；支持经充电/下载底座、数据线。制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。

