江门市蓬江区环境监测站现场监测仪器维修服务项目（2026D09）网上公开询价公告

因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划购买“现场监测仪器维修服务项目（2026D09）”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的服务商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：现场监测仪器维修服务项目（2026D09）网上公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币70000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目服务要求

| - 仪器名称 | - 型号 | - 厂家 | - 情况 | - 维修措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 定电位电解法氮氧化物测定仪 | - GT1000JM-NOX | - 深圳科尔诺电子科技有限公司 | - NO2探头示值无法稳定，数值一直上涨 | - 更换传感器 |
| - 多功能烟气分析仪 | - 350 | - TESTO | - 示值超差 | - 更换传感器，出具co抗干扰报告 |
| - 烟尘采样器 | - Testo3008 | - 德国德图公司 | - 示值超差 | - 更换泵头和差压传感器 |
| - 大气采样器 | - 2020 | - 青岛崂山应用技术研究所 | - 示值超差 | - 更换泵头和差压传感器 |
| - 烟尘烟气自动测试仪 | - 3012H | - 青岛崂山应用技术研究所 | - 更换传感器并升级配件 | - 更换传感器，出具co抗干扰报告，具备防篡改功能，符合《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》第十二条的要求 |
| - 备注：仪器维修后需委托有资质的单位进行检定或校准，须通过并取得相应证书。报价须包含检定或校准仪器的相关费用。 |  |  |  |  |

三、采购项目商务要求

1.服务时间：签订合同后五个工作日内，安排人员到我站接收需维修的监测仪器。

2.服务期限：签订合同后二十个工作日内完成设备的维修和检定，并将仪器送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。

四、采购项目验收和结算方式

1.验收方法：故障设备完成维修后，服务商应送去有资质的检定单位进行仪器检定，检定通过取得检定证书。采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对仪器的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合采购合同规定；

3.本次采购采用先服务后付款的方式，合同签订后，故障设备维修完毕验收合格后按合同条款进行支付。

五、供应商资质要求：

供应商须具备以下条件，不满足其中一项的，不具备报名资质。

1.供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商必须具备在中华人民共和国境内注册并取得的《营业执照》《危险化学品经营许可证》等有效证件，供应商营业执照经营范围必须包含本项目物品经营；

3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；

4.供应商应当是在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或其他组织。

六、采购项目评审方法：综合评标法（推荐一名成交供应商）。评分表详见附件二。

七、采购项目报价文件要求和材料清单

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还需提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单：供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

3.信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图；

4.三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

5.与采购人无关联声明函。

八、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 |  | 维修措施 | 是否符合采购公告的服务要求（符合/不符合） | 是否存在偏离 （偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

九、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2026年9月8日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。

十、采购人联系方式

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：李先生

电话：0750-3296820