江门市蓬江区环境监测站实验室仪器维修服务项目（2026D08）网上公开询价公告

因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划开展“实验室仪器维修项目（2026D08）”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商报送《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：实验室仪器维修服务项目（2026D08）网上公开询价公告。

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币46500元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目技术要求及采购数量

本次采购物资具体品类、技术规格及数量详见下表。

表1 江门市蓬江区环境监测站实验室仪器维修清单

| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普兰德滴定器1 | 更换主板 | 1 | 套 | 主板因电池电解液腐蚀严重 |
|  |  | 更换活塞、套筒 | 1 | 套 | 活塞漏液，活塞套筒有大量结晶 |
| 2 | 普兰德滴定器2 | 更换主板 | 1 | 套 | 主板因电池电解液腐蚀严重 |
|  |  | 更换活塞、套筒 | 1 | 套 | 活塞漏液，活塞套筒有大量结晶 |
|  |  | 手轮 | 2 | 个 | 手轮断裂 |
| 3 | 普兰德滴定器3 | 更换主板 | 1 | 套 | 主板因电池电解液腐蚀严重 |
|  |  | 更换活塞、套筒 | 1 | 套 | 活塞漏液，活塞套筒有大量结晶 |
| 4 | 普兰德移液枪1 | 更换密封圈并重新校准 | 13 | 支 | 拆机清洁，换密封圈，涂抹润滑油，重新校准 |
| 5 | 普兰德移液枪2 | 更换活塞套筒、更换密封圈并重新校准 | 1 | 支 | 更换活塞套筒、拆机清洁，换密封圈，涂抹润滑油，重新校准 |
| 6 | 紫外分光光度计 | 触摸屏、滤光片转盘、保养校准 | 1 | 套 | 进行触摸屏更换、滤光片更换、保养校准 |
| 7 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 矩管N0780130 | 1 | 套 | 适配ICP Perkin Elmer Avio 500 |
| 8 | 离子色谱仪 | 阴离子保护柱61006500 | 1 | 根 | 适配万通离子色谱仪 |
| 9 | 智能高氯废水COD消解仪 | 更换ST106C加热碗；更换管路；250mL锥形消解瓶、导气管、接收瓶各6套 | 1 | 套 | 一个工位加热程序异常；管路老化；消解瓶需根据新方法HJ 70-2025更换 |

维修工作要求：一是所有更换配件须为原厂原装或适配原厂设备的正品配件，确保结构参数匹配设备运行标准；二是维修过程不得改动设备原有管路和电路结构；三是移液枪维修后须进行精度校准，确保移液准确性符合标准要求；四是维修序号1-6的仪器设备时，如发现其他配件损坏，需一并维修；五是涉及精密仪器的维修（如紫外分光光度计、ICP、离子色谱仪），须由具备相应资质的专业技术人员实施，严格按原厂操作规范执行；六是维修完成后设备运行平稳，性能指标恢复至出厂标准或满足实验室检测方法要求。

三、采购项目商务要求

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对实验室仪器的维修情况进行验收，确认设备安装后实验室仪器均正常运行。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定。

3.本次采购采用分期支付的方式，合同签订后支付合同金额的50%预付款为材料备料款，最后一次服务验收合格后按合同条款进行支付合同金额的50%。

4、项目质保期（服务期）自维修服务完成并验收合格之日起不少于3个月。

四、供应商资质要求：

供应商须具备以下条件，不满足其中一项的，不具备报名资质。

1.供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人；

3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；

五、采购项目评审方法：

综合评标法（推荐一名成交供应商），评分表详见附件二。

六、采购项目报价文件要求和材料清单

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单：供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价。

3.信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图。

4.实施技术方案：针对采购人待维修的实验室仪器制定具体维修方案，至少包含：①各故障仪器的维修方法；②拟更换零配件的品牌、型号及来源说明；③维修质量保障措施；④进度计划及工期安排；⑤维修后的检测验收标准。

5.三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

6.与采购人无关联声明函。

七、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 |  | 数量 （单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离 （偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

八、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2026年9月30日下午5:30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。

十、采购人联系方式

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：黄小姐

电话：0750-3296805