附件1
一、技术规格、参数
一、多功能声级计
【注意：该设备需满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》的第十二条关于生态环境监测专用仪器设备现场评审的要求】
（一）概述：仪器符合GB/T 3785.1-2023 1级，GB/T 3241.1-2025 1级等性能要求，满足HJ640-2012、HJ 707-2014对设备的要求，  具备总值积分、统计分析、24小时测量、1/1OCT分析和室内测量功能（选配），具备北斗定位系统和NTP校时功能（时间不可人为修改），具备操作日志记录功能。
（二）技术指标
1.频率范围：10 Hz～20 kHz；▲
2.测量范围：20 dBA～143 dBA；▲
3.时间计权：并行（同时）F、S、I；
4.频率计权：并行（同时）A、C、Z；
5.测量传声器：参考灵敏度级-28.0～28.9 dB；
6.前置放大器：LEMO插头，支持插拔，支持外接延伸电缆；
7.测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；▲
8.显示器：≥4.3 英寸触摸屏；
9.电源：锂电池、9 V DC外接电源；
10.具有数据存储功能，可插TF卡，存储容量≥64G；▲
11.输出接口：包括AC、DC、I/O、USB、4G、WI-FI、蓝牙；
12.外壳防护等级：具备IP65（提供第三方计量机构出具的检测报告复印件以证明）；
13.录音功能：24000、48000采样频率可选，支持同步、超限启动；
14.数字记录仪：采样间隔20ms~5000ms可选，同步记录测量时段内的噪声数值；
15.自带地图定位：仪器联网时支持在线地图显示，经纬度信息与噪声测量结果数据关联保存；▲
16.设备可支持与气象数据关联：设备可以通过串口采集气象数据，并且在噪声测量时可以同步采集并记录气象的瞬时数据的和积分数据；
17.OTC分析功能：标称中心频率有8HZ、16HZ、31.5HZ、63HZ、125HZ、250HZ、500HZ、1kHZ、2kHZ、4kHZ、8kHZ、16kHZ；主要测量指标：频带瞬时声压级（Lp）、频带最大声压级（Lmax）、频带最小声压级（Lmin）、频带等效连续声压级（Leq，T）。
（三）单套配置组成：多功能声级计主机1台，风球1个，电源适配器1个，便携箱1个，蓝牙打印机1台，测试杆1根，延伸电缆1根，三脚架1个。▲

二、执法记录仪信息采集站
（1） 外壳防护等级要求：外壳防护应符IP20。
（2） 执法记录仪接入注册功能：当执法记录仪接入执法数据采集设备时，执法数据采集设备应能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。
（3） 数据采集功能：执法数据采集设备应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，应能验证执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。
（4） 存取拍照记录功能：支持记录仪接入、拔出时，自动对操作者进行拍照日志记录，日志包含取用记录仪的设备、用户、时间、舱位等信息，日志默认保存时长为3个月，拍照分辨率为1920×1080。
（5） 按要求数据检索：数据采集设备应能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。
（6） 对讲语音采集：采集站可对采集的对讲语音文件分类存储，并上传至管理平台。可通过平台软件查看对讲语音文件和相应的文件信息；文件信息包括：单位名称、文件名称、设备编号、姓名/警号、发送/接收、呼叫类型、开始时间、对讲时长、发送频率、接收频率和上传设备等
（7） 设备故障报警提示：当数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应≤3s在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应≥85dB（A），持续时间＞5min。（提供厂家白皮书彩页或者检测报告作为证明材料）▲
（8） 支持软件升级：执法数据采集设备运行软件应能实现本地升级或通过管理服务器远程升级。
（9） 显示屏：数据采集设备可通过19寸的触摸屏进行操作，其屏幕高清分辨率≥1280×1024。（提供厂家白皮书彩页或者检测报告作为证明材料）▲
（10） 可同时采集≥25台记录仪的数据，采集完成后，自动分类存储。▲
（11） 数据采集效率：数据采集设备在接入能力满负荷条件下，平均单路数据采集速率应≥9MB/s。（提供厂家白皮书彩页或者检测报告作为证明材料）
（12） 工作噪声：数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声应≤40dB（A）。
（13） 计时误差：数据采集设备的时间与标准时的计时误差应小于或等于3s/d。
（14） 泄漏电流保护：工作时的泄露电流≤0.1mA。
（15） 低温工作：温度(-20土3)°C，持续时间8h，试验期间执法数据采集设备处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后 执法数据采集设备应能正常工作。
（16） 操作系统最小安装策略：执法数据采集设备和管理平台操作系统中默认仅安装需要的软件、中间件、模块和服务等组件，不使用的服务和端口默认应关闭。
（17） 支持用户权限管理：可通过管理软件设置不少于2级用户的管理权限，可为不同用户级别设置不同的访问权限，同一级别可绑定多个用户，可通过用户名和密码访问设备。
（18） 充电电流：数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均≥800mA。（提供厂家白皮书彩页或者检测报告作为证明材料）▲
（19） 设备工作稳定性要求：执法数据采集设备在正常工作条件下，连续工作240h，每间隔24h在满负荷条件下进行不少于3h的数据采集，不应出现电气、机械或软件的故障。（提供厂家白皮书彩页或者检测报告作为证明材料）▲
（20） 操作系统登录安全性：执法数据采集设备和管理平台的专用管理软件应具有身份鉴别机制(如用户名和密码)以及登录失败锁定机制，在登录失败超过设定次数后能够锁定登录账户。
（21） 供电检验：执法数据采集设备电源电压在额定值的85%～110%范围内，执法数据采集设备不需做任何调整应能正常工作。
（22） 执法数据采集设备的系统盘使用固态硬盘，且固态硬盘容量不低于128GB。（提供厂家白皮书彩页或者检测报告作为证明材料）▲
（23） 文件过滤：支持不采集执法仪记录仪中的非MP4、 JPG、WAV格式文件。（提供厂家白皮书彩页或者检测报告作为证明材料）▲
（24） 记录仪在接入采集站时，记录仪内部数据上传前可在采集站上手动操作记录仪内部数据是否删除。
（25） 执法数据采集设备阵列模式:RAID 1。

三、便携式打印机
（一）一体机功能：无线、打印、复印和扫描
（二）打印
1.速度：黑白(草稿模式，A4):使用交流电时：不低于20页/分钟；使用电池时：不低于18页/分钟：彩色(草稿模式，A4):使用交流电时：不低于19页/分钟：使用电池时：不低于17页/分钟；黑白(IS0,激光品质):使用交流电时：不低于10页/分钟：使用电池时：不低于9页/分钟彩色(I50,激光品质):使用交流电时：不低于7页/分钟；使用电池时：不低于6页/分钟；		
2.首页输出时间(A4,就绪模式F）：黑白 ：使用交流电时：不大于11秒；使用电池时：不大于11秒；彩色 ：使用交流电时：不大于13秒；使用电池时：不大于14秒；
3.分辨率：黑白(最佳):渲染分辨率不低于1200×1200 dpi(从电脑打印时);彩色(最佳):化分辨率不低于4800×1200 dpi(在1200 dpi输入分辨率下从电脑打印时)；
4.无线功能：支持。无线和无线直连功能；
5.移动打印功能：有；
6.节能技术：自动关机技术。
（三）扫描	
1.类型：馈纸式；
2.技术：接触式图像传感器(CIS)；
3.速度：黑白/灰度不低于8页/分钟；彩色不低于3页/分钟；
4.分辨率：硬件：不低于600×600 dpi;光学分辨率：不低于600dpi;增强分辨率：不低于600 dpi；
5.最大扫描尺寸：ADF:216×356毫米；
6.输入模式：前面板扫描、复印；
7.灰度级：256；
8.位深：24位；
9.文件格式：软件支持的扫描文件类型：Bitmap(bmp)、JPEG(jpg)、PDF(pdf)、PNG(png)、富文本(rtf)、可检索PDF(pdf)、
文本(txt)、TIFF(tif)。	
（四）复印	
1.速度：黑白(最佳模式，A4):使用交流电时：不低于2页/分钟；使用电池时：不低于2页/分钟；
彩色(最佳模式，A4):使用交流电时：不低于1页/分钟；使用电池时：不低于1页/分钟；
2.分辨率：黑白(文本和图形):不低于600dpi;彩色(文本和图形);不低于600 dpi；
3.最大份数：最多50份；
4.复印机缩放比例范围：25%~400%；
（五）数字发送	
1.发送到电子邮箱：支持PDF、JPEG和可编辑文本(OCR)格式；
2.显示屏：不小于：2.65英寸(6.7厘米)，CGD红外舷控显示屏；
（六）介质	
1.双面打印选项：手动(提供驱动程序支持)；
2.自动文档进纸器容量：高达10页；
3.支持的纸张尺寸：A4、A5、A6、B5（ISO）、B5（JIS）、信封(A2、C5、C6、DL）、照片(10×15厘米、L、2L)；
4.支持的重量(纸张通道)：60-300克/平方米；
5.类型：普通纸或专业纸、其他照片喷墨打印纸、其他磨砂喷墨打印纸，其他光面喷墨打印纸、普通纸、轻质纸/再生纸；
6.纸张装载：高达50页的进纸盒容量；
7.处理器：不低于700 MHz；
8.内存：不小于256MB，DDR3；
（七）连接	
1.连接：1个USB2.0设备端口：1个USB 2.0主机端口；1个无线网卡；1个无线直连端口；
2.网络功能：无线+无线直连；
3.支持的网络协议：无线网络支持；
4.电源规格：电源类型：内置通用电源：
电源要求：输入电压：200-240伏交流电，50~60赫兹；
5.包装箱内物品：一体机；随赠耗材；软件光盘；电源线。

四、大容量充电宝
（1） 容量：不小于280Wh，磷酸铁锂电池；
（2） 功率：不小于300W持续输出，峰值不小于600W；
（3） 接口：支持USB-C、USB-A及DC点烟口；
（4） 充电：支持140W双向快充，约2.4小时满电；
（5） 输入端口：
1.USB-C输入：C1: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A, 最大140W;
2.DC输入（8020端口）：光伏 16V~28V/6A,最大100W；车充 11V-16V/6A,最大96W；
（6） 输出端口：
1.USB-C1输出：最大140W（5V/3A，9V/3A，12V/3A，15V/3A，20V/5A，28V/5A）；
2.USB-C2输出：最大140W（5V/3A，9V/3A，12V/3A，15V/3A，20V/5A，28V/5A）；
3.USB-C3输出：最大65W（5V/3A，9V/3A，12V/3A，15V/3A，20V/3.25A）；
4.USB-A输出：最大15W（5V/3A）；
5.12V点烟口：12V 最大10A。

五、背包
（1） 尺寸不小于：长34cm*宽16cm*高47cm
（2） 至少两层隔层

六、溶解氧仪
（1） 溶解氧参数：
1.范围：(0.00～20.00)mg/L；▲
2.最小分辨率：0.01mg/L；▲
3.仪器重复性：不大于0.2mg/L；
4.零值误差：≤0.1mg/L；▲
5.仪器示值误差：±0.30 mg/L；
6.响应时间：≤62s(20℃时90%响应)；
7.盐度补偿误差：±2%；
（2） 溶解氧饱和度
1.范围：(0.0～200.0)%▲
2.最小分辨率：0.1%▲
3.仪器示值误差：±10.0%
（3） 温度
1.范围：(0.0～50.0)℃▲
2.最小分辨率：0.1℃▲
3.仪器示值误差：±0.3℃
（4） 温度补偿：自动/手动，(0.0～50.0)℃；
（5） 盐度补偿：手动，(0.0～50.0)g/L；
（6） 大气压补偿：自动/自动，(50.0～110.0)kPa；
（7） 数据管理：支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输。
（8） 电源：可充锂电池，电源适配器(输入：AC(100~240)V)
（9） 配置：荧光法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱。

七、便携式活性炭检测仪
（1）原理要求：
检测仪核心技术需基于非色散红外（NDIR）传感原理，利用CTC在红外光谱中的特征吸收峰，采用双NDIR红外检测法，精准识别并测量CTC气体浓度，程序自动计算活性炭CTC值并显示（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证）。
（2）技术指标：
1) 检测物质：蜂窝炭、粉末炭、颗粒炭
2) ▲测量误差：≤5.5%（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证，报告出具时间截止招标文件发布前）
3) 温度控制误差：±0.5℃
4) 碳称重精密性：0.001g
5) 活性炭质量选择：2.0~5.0g（满管）
6) ▲测试时间：≤15min（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证，报告出具时间截止招标文件发布前）
7) 供电电压：220V±10%，50Hz
8) 整机功率：340W
9) 工作环境：温度0~40℃；相对湿度0~90%RH（无冷凝）
10) 空气质量要求：VOCs≤0.0055%（除CCl₄）；含尘量≤0.35g/m³
功能要求：
1.采用双NDIR红外检测法，基于CTC特征红外吸收原理，确保测量结果科学可靠，操作便捷，全过程可视化。装入定量活性炭后，实现一键出值，无需反复称重等复杂的操作；
2.配备恒温加热红外传感器，有效防止四氯化碳气体冷凝，保障测量过程稳定与结果准确；
3.集成多环境传感器(温度、流量等)并应用智能补偿算法，自动修正环境因素影响，提升复杂条件下的测量准确性；
4.自动判断活性炭吸收饱和，识别吸附饱和后自动停止四氯化碳发生，并自动计算输出结果，无需长时间等待和多次称量判断是否饱和，有效减少多余四氯化碳的发生排放；
5.▲操作界面实时显示检测进度，直观感受测试流程（提供产品操作界面截图佐证）；
6.▲配备一键吹扫功能，清除气路残余CTC，保证检测准确性和检测仪气路清洁（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证）；
7.▲自动存储7天内检测数据，数据存储量≥5000组，同时内置小型打印机，可实时打印（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证）；
8.▲配备测量超时警告与流量异常功能，避免CTC泄漏（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证）；
9.▲灵活数据管理，支持数据导出功能，方便结果记录、传输与后期分析（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证）；
10.配备高精密称重系统，支持灵活的活性炭样品量选择；
[bookmark: _GoBack]11.用于测定活性炭的CTC值(四氯化碳吸附率)，满足国标GB/T7702.13-1997对四氯化碳值检测的误差要求；
12.▲满足不同性状活性炭样品测试条件，至少可同时测定一个及以上样品（提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告佐证）；
13.仪器可通过内置算法，通过CTC值获得活性炭碘吸附值、亚甲基蓝值、比表面积；
14.仪器内部设置四氯化碳液面过低报警提示，防止液位过低造成测试结果不准确；
15.检测仪的重复测量误差≤5%,制冷时间＜10分钟，测试结果依据GB/T7702.13-1997，误差±5.5%以内；
16.设备重量<10kg，插电即测，支持户外移动检测。
17.配置清单：含便携式活性炭检测仪主机，含热风枪、电子秤及电源线。

八、执法记录仪
     参数：
（1） 2K高清录像，拍照像素高达4000万；
（2） 支持红外夜视功能，在光线较暗场景下，也能认清画面中人物的面部特征；▲
（3） 4G或5G网络，64G内存以上，内置大容量电池，工作时间更长；▲
（4） 三防IP68设计（防水、防尘、防摔），支持全天候野外作业；
（5） 更换电池不断电，更换电池时可持续录像3分钟；
（6） 支持车牌识别，支持关键字语音识别；
（7） 支持外接USB相机；
（8） 国产定位模块，并将位置信息实时上传指挥中心；
配置要求：
（1） 摄像机：传感器类型1/3" CMOS；
（2） 屏幕：屏幕尺寸2.4英寸TFT LCD；
（3） 分辨率240*320，支持触摸电容屏；
（4） 视频：图片格式JPEG；
（5） 一般规范：操作系统不低于Android 13.0
（6） 按键侧边实体键：开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT；
（7） 产品重量约201g（不含背夹）；
（8） 供电方式电池供电。

九、手电筒
（1） 功率：不低于50W
（2） 重量：不含电池重量不大于780克
（3） 长度：不高于28cm
（4） 功能：具备强光-中光-弱光-爆闪-SOS；单击开启，单击切换强-中-弱-爆闪-SOS，循环关闭。双击爆亮，长按无极调光
（五）电池容量：充电锂电池，单节不低于18600A；


注：投标人应注意以下响应内容：
1.招标文件条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。
2.投标人在响应投标方案中应尽量列出具体参数或作出详细应答，编制“技术参数偏离表”。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响投标人技术商务评分。投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其他内容优于要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人须对这种优于要求的情况单独作出说明。存在学术争议的内容不视为正偏离。
3.投标人须承诺提供厂商原装、全新的、非贴牌、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4.投标人应对用户需求书中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
5.投标人所投产品除招标文件中明确规定要求提供彩页或相应检测（技术）报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
6.涉及软件产品的，须采购和使用正版软件。
7.投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
8.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。
9.投标报价包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、包装、调试、验收、培训、售后服务、运维服务、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

